济南市第四人民医院腹腔镜及术中用神经生理监测仪采购项目

磋 商 文 件

采购方式：竞争性磋商

项目编号：SDLD2022CS013

采   购   人：济南市第四人民医院

采购代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司

日        期：二○二二年四月

目  录

第一部分 竞争性磋商公告	3

第二部分 供应商须知	3

第三部分 项目内容及要求	22

第四部分 开标、评审、成交	33

第五部分 授予合同	38

第六部分 附件	43

附件一：报价函	43

附件二：法定代表人授权书	44

附件三：报价一览表	46

附件四：报价明细表	47

附件五：投标偏离表	48

附件六：类似项目业绩一览表	49

附件七：供应商概况表	51

附件八：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明	52

附件九：单位负责人不为同一人或者不存在直接控股、管理关系的书面声明	53

附件十：优惠政策	54

附件十一：封面格式	60

# 第一部分 竞争性磋商公告

济南市第四人民医院腹腔镜及术中用神经生理监测仪采购项目竞争性磋商公告

项目概况：

济南市第四人民医院腹腔镜及术中用神经生理监测仪采购项目的潜在供应商应在济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼（山东蓝盾招标代理有限公司）获取磋商文件，并于2022年05月06日09时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

采购项目编号：SDLD2022CS013

采购项目名称：济南市第四人民医院腹腔镜及术中用神经生理监测仪采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：本项目预算金额为280万元；共2个标包，本项目不兼投。

| 项目名称 | 包号 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 济南市第四人民医院腹腔镜及术中用神经生理监测仪采购项目 | A包腹腔镜（可采进口） | 1套 | 200 |
|  | B包（术中用神经生理监测仪）（可采进口） | 1套 | 80 |

合同履行期限：合同签订后10日历天内交付使用。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.供应商具有独立承担民事责任的能力，持有合法营业执照，且在人员、设备、资金能力等方面具有完成本项目的能力；

2.供应商为生产企业：提供有效的医疗器械生产许可证；（如国家另有规定，则适用其规定）

3.供应商为经营企业：提供有效的医疗器械经营企业许可证或备案证；（如国家另有规定，则适用其规定）

4.所投设备必须提供有效的医疗器械注册证（如有附表，需提供附表）或产品备案表；（如国家另有规定，则适用其规定）

5.所投产品为进口产品的须获得制造商的授权书或经销证明；

6.供应商在以往的采购活动中没有违法、违规、违纪和违约行为，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用山东”（www.creditsd.gov.cn）等网站中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

7.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

8.本项目不接受联合体投标；

9.法律法规的其他要求规定。

三、获取磋商文件

1.时间：2022年04月25日至 2022年04月29日每天 09:00-16:30（北京时间）

2.地点：济南市工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼。

3.方式：

凡有意参加本次采购的供应商需按照以下任意一种方式获取招标文件:

1）现场登记：获取文件时须携带营业执照副本、法人代表身份证明或法人授权委托书、被授权代表的身份证，以上证件复印件加盖公章到现场登记；

2）邮件登记：有意参加本次采购活动的供应商发送邮件（SDLDZBDL@163.com）登记。

邮件内容：项目名称、项目编号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱，营业执照副本、法人代表身份证明或法人授权委托书、被授权代表的身份证扫描件、标书费汇款底单发送至（SDLDZBDL@163.com），邮件名称命名为：济南市第四人民医院腹腔镜及术中用神经生理监测仪采购项目-登记-包号“单位名称”。(提交标书费须从公司基本账户或一般账户转出)收款单位：山东蓝盾招标代理有限公司，开户银行：中国农业银行股份有限公司济南自贸区支行，账号：15116501040019166。

注：本项目实行资格后审，登记成功不代表评审现场通过资格审查。

4.售价：200元/份（如选择现场登记须使用现金支付）

四、递交响应文件

递交时间：2022年05月06日09：00-2022年05月06日09：30 （北京时间）

地    点：济南市工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼开标二室。

五、开启

时间：2022年05月06日09时 30 分（北京时间）

地点：济南市工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼开标二室。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.鼓励节能环保政策： 在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的节能环保产品清单中的产品。

3.扶持中小企业政策： 评审时小型和微型企业产品享受 6%的价格折扣。

4.扶持监狱企业政策： 给予监狱企业（包括相互之间组成的联合体） 产品的价格 6%的扣除。

5.促进中小企业发展政策： 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、 评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

6.本公告在中国政府采购网发布。

7.本项目属于紧急采购项目，依据财库办[2020]23号《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》、鲁财采[2020]2号《山东省财政厅关于开启疫情防控应急救援设备和物资采购绿色通道的通知》。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名   称：济南市第四人民医院

地   址：济南市天桥区师范路50号

联系方式：芦主任  0531-81313173

2.招标代理机构信息

名   称：山东蓝盾招标代理有限公司

地   址：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼

联系方式：18596098679

3.项目联系方式

项目联系人：张学恒

电话：18596098679

电子邮箱：SDLDZBDL@163.com

发布人：山东蓝盾招标代理有限公司

发布时间：2022年04月24日

# 第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购单位 | 济南市第四人民医院 联系人：芦主任 联系方式：0531-81313173 |
| 2 | 采购代理单位 | 山东蓝盾招标代理有限公司 联系人：张学恒 联系方式：18596098679 邮 箱：sdldzbdl@163.com |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 供应商 资格要求 | 1.供应商具有独立承担民事责任的能力，持有合法营业执照，且在人员、设备、资金能力等方面具有完成本项目的能力； 2.供应商为生产企业：提供有效的医疗器械生产许可证；（如国家另有规定，则适用其规定） 3.供应商为经营企业：提供有效的医疗器械经营企业许可证或备案证；（如国家另有规定，则适用其规定） 4.所投设备必须提供有效的医疗器械注册证（如有附表，需提供附表）或产品备案表；（如国家另有规定，则适用其规定） 5.所投产品为进口产品的须获得制造商的授权书或经销证明； 6.供应商在以往的采购活动中没有违法、违规、违纪和违约行为，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用山东”（www.creditsd.gov.cn）等网站中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 7.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录； 8.本项目不接受联合体投标； 9.法律法规的其他要求规定。 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 交货期 | 合同签订后10日历天内交货安装完毕。 |
| 7 | 质保期 | 本项目质保期不少于1年，供应商可自行竞报最长质保期。 |
| 8 | 验收方式 | 根据国家或行业相关规定甲方自行验收或委托第三方进行验收，费用由中标单位支付。 |
| 9 | 资格审查 | 本次招标采用资格后审。 （1）营业执照副本（三证合一）； （2）供应商为生产企业的，应提供医疗器械生产许可证； （3）供应商为代理经销商的，应具有医疗器械经营许可证或备案证； （4）本次采购货物的医疗器械注册证（如有附表，需提供附表）或产品备案表； （5）所投产品为进口产品的须获得制造商的授权书或经销证明（授权能追溯）； 注：2）、3）、4）所投产品不属于医疗器械管理的，无需提供医疗器械相关资料 （6）法定代表人授权委托书及被授权人身份证（如法定代表人参加开标会，附法定代表人身份证明） （7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （8）供应商的财务状况（经会计事务所审计出具的2020年度财务审计报告复印件加盖公章或基本开户银行2021年出具的资信证明复印件加盖公章或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函复印件加盖公章）； （9）提供2021年10月1日至今任意三个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； （10）提供2021年10月1日至今任意三个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； （资格审查需要的（6）提供原件，其他提供复印件加盖公章，资格审查文件需单独提供一份无需密封，与响应文件同时递交。） |
| 10 | 验收标准 | 根据国家或行业相关规定进行验收。 |
| 11 | 报价有效期 | 公开报价后90日历天。 |
| 12 | 报价保证金 | 无 |
| 13 | 报价文件份数 | 正本一份,副本四份，电子文档一份Word版本，电子版采用的存储介质应为U盘，报价一览表三份。 |
| 14 | 踏勘方式 | 自行踏勘，费用自理 |
| 15 | 付款方式 | 合同签订，设备到货，乙方负责安装调试，经甲乙双方联合验收合格后支付合同金额的90%（此项目为财政专项资金拨款项目，根据财政资金到位情况进行支付），剩余10%作为质保金，在设备质保期到期后，无质量问题，一次性无息付清。 |
| 16 | 预算价 | A包预算价200万元； B包预算价80万元； 供应商的第一次报价及最终报价均不得超过预算价，且最终报价不得超过前一次报价，超出预算价的报价视为无效报价，如果所有报价均超出预算价，本项目做废标处理。本项目不兼投。 |
| 17 | 提出疑问时间及方式 | 时 间 ：2022年04月29日下午17：30前（北京时间） 方式：各供应商应标注好公司名称后，以电子版形式发送至:山东蓝盾招标代理有限公司,电子邮箱：SDLDZBDL@163.com，并电话通知招标代理单位。联系电话：18596098679。 采购代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式答复。 |
| 18 | 递交报价文件时间、地点 | 时间：2022年05月06日09时00分—09时30分（北京时间） |
|  |  | 地点：济南市工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼开标二室 |
| 19 | 公开报价 时间地点 | 时间：2022年05月06日09时30分（北京时间） |
|  |  | 地点：济南市工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼开标二室 |
| 20 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 21 | 节能、环保 要求 | 1、节能、环保产品。 1.1节能产品是指列入《财政部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的产品；环境标志产品是指是指列入《财政部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）的产品。 1.2采购人拟采购的产品属于环境标志产品、节能产品政府采购品目清单范围的，按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 1.3依据《山东省节能环保产品政府采购评审办法》（鲁财库【2007】32号）文）第十六条，采用综合评分法评标的项目，应当增加节能、 环保评审因素，在满足基本技术条件的前提下，对技术和价格项目按下列规则给予一定幅度的加分。 （1）在价格评标项中，可以对节能、环保产品分别给予价格评标总分值的 5％的加分。（强制采购节能产品除外） （2）在技术评标项中，可以对节能、环保产品分别给予技术评标总分值的 5％的加分。（强制采购节能产品除外） 1.4节能环保产品企业价格需扣除的供应商；需提供以下证明材资料，证明资料不全者不予以确认： （1）环境标志产品明细表（加盖公章）； （2）节能产品明细表（加盖公章）； （3）国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。（复印件加盖公章），否则评分时不予加分。 |
| 22 | 中小微型企业有关政策 | 2.中小企业优惠办法 2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定：对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。在政府招标中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格加分的政府招标政策；价格扣除幅度：监狱企业价格给予6%扣除。用扣除后的评审报价参与评审。 2.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 2.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 2.4如供应商为监狱企业，需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（加盖公章）。 注：供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |
| 23 | 残疾人企业 | 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定；在政府招标活动中，享受评审中价格扣除的政府招标政策；价格扣除幅度：残疾人福利性单位产品价格给予 6%扣除。用扣除后的价格参与评审。 1.若供应商为残疾人福利性单位应提供《残疾人福利性单位声明函》 注：1.成交供应商为残疾人福利性单位的，随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接收社会监督。 2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 3.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 4.若供应商为残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，并放入资格审查文件内。供应商不是残疾人福利性单位不需要提供声明函。 |
| 24 | 疫情防控 | 为做好新冠肺炎的疫情防控，现对供应商公开报价及开标现场人数及人员进行控制： 1、每家供应商只能指定一人进入会场(开标厅)，并须出示健康通行码。进入开标厅后，请各采购相关当事人保持间距坐落，严禁聚集、抽烟、随地吐痰、摘下口罩等行为。采购活动结束后，如无特殊需要请供应商尽快离场。 2、14天内境外返济或者与发热病人接触史的采购相关当事人，必须如实申报登记有关信息。如在采购活动现场发现采购相关当事人隐瞒、漏报、迟报等行为，依照法律法规和规定追究责任。 |

一、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商资格公告中所叙述的项目。通过竞争性磋商方式择优选择成交供应商。

二、定义

1.“采购人”系指济南市第四人民医院。

2.“采购代理机构”系指山东蓝盾招标代理有限公司。

3.“供应商”系指响应磋商并进行报价竞争的单位。

4.“成交供应商”系指由磋商小组评审确定的取得与采购人签订合同资格的供应商。

三、踏勘现场

1．各供应商应根据自身情况，对本项目的现场及周围环境进行踏勘和审阅，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料，踏勘现场所需车辆及相关费用自理。

2．供应商自行踏勘现场所获得的资料将被认为已了解了本项目的现场情况，掌握了编制响应文件的有关条件。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3．供应商及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

四、竞争性磋商文件说明

（一）竞争性磋商文件的组成

第一部分 竞争性磋商公告

第二部分 供应商须知

第三部分 项目内容及要求

第四部分 公开报价、磋商、成交

第五部分 合同格式

第六部分 附件

（二）竞争性磋商文件的修改

1．采购代理机构对竞争性磋商文件必须修改的内容，需在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前，以书面形式通知已购买竞争性磋商文件的所有供应商。补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

2．为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的要求修改响应文件，采购代理机构可酌情推迟报价的截止时间和日期，并将此变更书面通知上述每一供应商。

（三）竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有疑问可要求澄清，应在2022年04月29日下午17:30前（北京时间）前以书面形式向采购代理机构提出澄清要求，须将要求澄清内容发送电子邮件至SDLDZBDL@163.com并电话通知竞争性磋商资格公告所列的联系人。采购代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式答复。在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复于报价截止时间5日前发给所有购买竞争性磋商文件的供应商。供应商在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。澄清或答复作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

五、响应文件的编写

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性磋商文件做出实质性响应。否则，其报价有可能被拒绝或被视为无效。

（一）响应文件的组成

供应商应按竞争性磋商文件的要求编写响应文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。

响应文件由报价函部分、资格审查部分、技术部分、商务部分四部分组成。

1.报价函部分

（1）报价函

（2）报价一览表

2.资格审查部分（资格证明文件）

1）营业执照副本（三证合一）复印件加盖公章；

2）供应商为生产企业的，应提供医疗器械生产许可证复印件加盖公章；

3）供应商为代理经销商的，应具有医疗器械经营许可证或备案证复印件加盖公章；

4）本次采购货物的医疗器械注册证（如有附表，需提供附表）或产品备案表；

5）所投产品为进口产品的须获得制造商的授权书或经销证明（授权能追溯）；

注：2）、3）、4）所投产品不属于医疗器械管理的，无需提供医疗器械相关资料

6）法人授权委托书及受委托人身份证复印件加盖公章（如法定代表人参加开标会，附法定代表人身份证明）；

7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8）供应商的财务状况（经会计事务所审计出具的2020 年度财务审计报告复印件加盖公章或基本开户银行2021年出具的资信证明复印件加盖公章或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函复印件加盖公章）；

9）提供2021年10月1日至今任意三个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

10）提供2021年10月1日至今任意三个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

11）供应商认为需要提交的其它文件。

注：（A）成立时间较短的单位，可以提供从成立至今所需要的资料。

（B）若法定代表人（负责人）参加响应报价的需提供法定代表人（负责人）身份证明；若授权代理人参加报价的需提供法定代表人（负责人）授权委托书。

（C）已办理“三证合一”的只需要提供营业执照副本；供应商：（a）是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”扫描件；（b）是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”扫描件；（c）是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证扫描件；（d）是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”扫描件；（e）是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。

（D）供应商须对提交的资格证明真实性、有效性、完整性负责，并保证无不诚信记录。

（E）其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的的申请人，应提供相应文件证明材料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3.技术部分

（1）所投货物（品牌、规格）、主要技术指标和运行性能的详细说明，包括宣传彩页、手册、说明书等。

（2）供货安装实施方案；

（3）保证按时供货的相关措施；

（4）技术偏离表；

（5）供应商认为需要提交的其他文件。

4.商务部分

（1）近三年（以评分细则中日期为准）承揽过的同类项目合同业绩；

（2）供应商的售后服务响应时间、售后网点固定、质保、验收、产品调换等情况；

（3）相关培训措施；

（4）商务条款偏离表；

（5）供应商认为需要加以说明的其他内容。

（二）响应文件的编写方式

1.响应文件按以上顺序装订成册(胶装)，并在首页编制“响应文件目录”。

2.响应文件正本和副本均需采用A4纸（如有图纸除外），逐页标注页码，不得采用活页夹。否则，采购人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。并提供电子文档一份，以供备份。

3.“报价一览表”用A4幅面，竖版。

4.供应商在磋商文件中提供的一切证件的原件、复印件或影印件必须保证其真实性。如供应商提交虚假资料，一经查出，响应文件无效。

5.供应商应认真审阅磋商文件中所有的供应商须知、合同条款、服务要求、规定格式。如果供应商编制的响应文件，实质上不响应磋商文件的要求，其响应文件将被拒绝。

（三）响应文件的签署

供应商必须按竞争性磋商文件的规定签署响应文件（正本、副本）、报价一览表，并在响应文件封面、报价一览表上加盖供应商单位公章。

（四）语言及计量单位

1.供应商和采购代理机构就本项目交换的文件和来往信函，使用中文。

2.除竞争性磋商文件另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（五）响应文件及电子文档的密封和标记

1.供应商应准备五份响应文件，一份正本和四份副本。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2.供应商应将响应文件正本、副本、报价一览表（三份）、电子文档，分别密封，在封口处加盖供应商单位公章及骑缝章，并在封面明显处注明：

（1）项目编号、项目名称；

（2）供应商名称（加盖公章）、地址、电话、传真；

（3）包封内容（正本、副本、报价一览表、电子文档）；

（4）注明“于    （截止时间）    之前不准启封”字样；

（5）加盖公章及骑缝章；

电子文档表面需贴标签：注明项目名称、供应商、日期。

（六）响应文件的递交

1.递交响应文件的地点和时间

地    点： 详见前附表

截止时间： 详见前附表

2.供应商代表必须在报价截止时间前将响应文件送达指定地点。如因竞争性磋商文件的修改推迟报价截止日期的，则按采购代理机构通知规定的时间递交。

3.采购代理机构收到响应文件后，供应商在签到处进行签到。

4.电报、电话、传真、电子邮件等形式的响应文件概不接受。

5.对供应商提交的响应文件不予退还。

（七）迟交的响应文件

采购代理机构将拒绝接收在报价截止时间后送达的响应文件。

（八）响应文件的修改、补充和撤回

1.供应商在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。任何补充或修改的内容必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字。经法定代表人或其授权代表正式签署的修改和补充文件组成响应文件的一部分，份数和密封要求同响应文件一致。

2.响应文件的有效期为公开报价后90天（日历日），在有效期内不得撤回。

（九）报价要求

1.本次报价非一次性报价，报价币种为人民币。

2.报价应包含货物本身、检验、验收、技术服务、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用。供应商应使用磋商文件规定的报价格式，但本格式可进行扩展使用。

3.如果需要专用工具，专用工具均在报价范围内，要求供应商按照规定格式单独报价。

4.采购代理机构不接受可选择的报价方案和报价。任何有选择的或可调整的报价方案和报价将被视为非响应性报价而被拒绝。

5.报价应根据有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1) 本磋商文件；

(2) 其他的相关资料（国家、省、市现行有关规定）。

6.本项目除报价一览表外，还有多次报价机会。磋商小组评审时，以最终报价为准。供应商如无多次报价时，以报价一览表报价为最终报价。

（十）报价错误的修正

1.如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独的报价一览表与响应文件正本有差异，以报价一览表为准；响应文件中的报价一览表与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

2.如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.调整后的数据对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其报价将被拒绝。

六、合格的供应商

符合以下条件的供应商，为合格的供应商：

（1）供应商资格要求：详见本公告及供应商须知前附表。

（2）通过资格后审的供应商。

七、报价有效期

1.从报价截止之日，报价有效期为90天（日历日）。

2.特殊情况下，在磋商有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长磋商有效期的供应商有权收回报价保证金；同意延长磋商有效期的供应商应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改响应文件的实质性内容。

八、磋商费用

1.无论磋商结果如何，供应商自行承担自己所有与参加磋商活动有关的全部费用。

2.成交服务费：成交供应商在签订合同之前须向招标代理机构交纳成交服务费，参照国家计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》、发改办价格[2003]857号规定货物类下浮40%收取中标服务费。

3.如果有律师见证的，成交供应商在签订合同前按成交金额的1‰向律师事务所交纳律师见证费。(不足500元的按500元收取)。

九、投标保证金

详见前附表

十、无效报价

（一）供应商有下列情况之一，其报价将被视为无效：

1.响应文件未按竞争性磋商文件的规定签署或密封的。

2.报价一览表未加盖本单位公章、法定代表人或其授权代表未签字的。

3.供应商对竞争性磋商文件的要求未做出实质性响应的。

4.供应商不参加报价仪式及磋商的。

5.供应商报价明显低于成本价的。

6.法律、法规规定的其他情况。

（二）供应商有下列情况之一，其报价不仅被视为无效，而且采购人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利并没收其投标保证金。供应商给采购人和采购代理机构造成损失的，应予以赔偿。

1.供应商在报价有效期内撤回报价。

2.供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假材料。

3.以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。

4.供应商向采购人、采购代理机构、磋商小组成员提供不正当利益。

5.在整个报价、磋商、评审过程中，供应商有企图影响成交结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他供应商或串通报价的。

6.成交供应商不按规定签订合同的。

7.法律、法规规定的其他情况。

十一、解释权

1.本次采购的最终解释权为采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。

2.竞争性磋商文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

十二、质疑

1.供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.供应商认为评审过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，超过期限不予受理。

3.质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、公告发布时间、公开报价时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

4.供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

5.采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

6.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理应严格按照中华人民共和国财政部令【第94号】《政府采购质疑和投诉办法》的规定。执行，质疑接收地址：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼 招标部（邮箱 SDLDZBDL@163.com）；联系人：张学恒；联系电话：18596098679。

十三、合同签订

1.成交通知

（1）评审结果将在中国政府采购网，确定成交供应商并发布成交公告。

（2）在公告成交结果的同时，采购代理机构将向成交供应商签发《成交通知书》。《成交通知书》是合同的一个组成部分。

（3）《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

2.签订合同

（1）《成交通知书》发出之日起10个工作日内，按照磋商确定的事项签订合同。

（2）磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

（3）不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

十四、知识产权

1.供应商应保证在本项目使用的任何服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权 或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相 关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档， 并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

4.如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

十五、保密和披露

1.保密和披露

（1）供应商自领取磋商文件之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向其他人外传。

（2）采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构 负责评审的人员或与评审有关的人员披露。

（3）在下列情形下：当发布成交公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时， 以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求供应商或成交供应商同意而可以披露关于 采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商或成交供应商的名称及地址、采购内容的 有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

- 第三部分 项目内容及要求

本项目参数要求中标注“#”号的重要参数，对这些技术参数的负偏离将导致其响应性评审严重扣分，但不作为废标项。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A包 | 腹腔镜 | 1 | 套 | （可采进口） |
| B包 | 术中用神经生理监测仪 | 1 | 套 | （可采进口） |

A包腹腔镜（可采进口）：技术参数

一、影像平台主机  1台

- ＃具有医用色彩处理功能，防止手术中图像发红。具有自动补光功能，防止手术中因出血导致图像突然变暗。

- 图像亮度增强：≥3级，可调。

- 具有2种纤维镜优化模式。

- 具有双白平衡功能。

- 视频数字输出： DVI-D数字端口≥2个。

- ＃主机配置内置高清图文工作站或与主机同品牌原装工作站（中标后提供报关单）。可通过摄像头实现手术图像的一键抓取和影像刻录，并可连接U盘进行保存。手术视频录像≥1080P标准，并可在不间断录像过程中随时拍摄图片。采用医用级系统，不易感染病毒。

- 自动增益：微处理器自动控制。

- 视频输出格式：1920*1080，1080P全高清输出，16：9宽屏显示。

- 信噪比： ≥60dB。

- 10、＃通过摄像头系统操控手术设备，如气腹机，并可实现与同品牌一体化手术室无缝连接。

- 11、主机≥4 个USB接口。

- 12、术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。

- 13、可进行用户个性化菜单编辑、存储、调用，预存术者常用参数。

- 14、＃术野可添加指示栅栏和标记点，方便示教及学术交流。

- 15、可连接≥6种高清三晶片摄像头，包含全高清显微镜摄像头。

16、＃可模块化升级，日后可通过增加新技术模块来升级（如增加3D模块可直接升级成3D功能腔镜;如增加4K模块可直接升级成4K功能腔镜;如增加荧光模块可直接升级成具有荧光功能腔镜）。

17、扩展性：可以通过增加电子镜模块实现软、硬镜联合手术。也可以通过增加硬镜模块实现硬镜双镜联合手术或光学硬镜与软性纤维镜双镜联合手术，用同一套主机，在同一台监视器上实时显示两组不同的双镜图像。

18、所投品牌在山东省内三甲医院设有腔镜培训基地，提供合同或协议。

二 、摄像头 1个

1、图像传感器：3×1/3CCD晶片，三晶片摄像系统

2、摄像头分辨率：1920×1080，视频扫描方式：逐行扫描

3、全数字化摄像系统，数字化源头采样，全程数字输出，摄像头采集和输出图像原始比例为16：9

三、冷光源1台

1、≥160WL LED冷光源，且具有集成SCB模式功能。

2、色温6400k。

3、内置红外线过滤器，防止组织灼伤和巾燃烧。

4、灯泡使用寿命≥30000小时，具有备用光源，主、副光源能自动切换。

5、纤维导光束4.8mm，长度≥250cm，配置3条。

四、气腹机1台

1、最大流量≥30升/分钟；

2、开机自检功能；

3、流量显示：动态显示和实时显示；

4、流量控制：≥0－30升/分钟，调节精度≤1mmHg；

5、压力显示：动态显示和实时显示；

6、供气模式：高压模式和低压模式；

7、供气的安全：具有过压保护功能；

五、30°光学腹腔镜 6条

- ＃采用柱状晶体技术，可高温高压消毒。

- 视野≥110°，采用蓝宝石镜面。

- 直径10mm，长度≥31cm，柱状晶体镜。

- ＃可直接匹配4K主机。

5、内镜专用消毒盒3个。

六、监视器1台

1、医用液晶监视器一台，分辨率：1920×1080，尺寸≥19吋

七、台车  1台

1、专用台车

八、器械一批

1、穿刺器  4套

器械通道宽度：Φ5.5±0.2

针头经热处理，硬度为330HV0.2~420HV0.2
粗糙度：穿刺针针头和穿刺套管表面粗糙度Ra值≤0.8μm

- 穿刺器  4套

器械通道宽度：Φ10.5±0.2

针头经热处理，硬度为330HV0.2~420HV0.2
粗糙度：穿刺针针头和穿刺套管表面粗糙度Ra值≤0.8um

- 弯剪  4把

硬度：头部300HV0.2-600HV0.2
粗糙度：头部Ra≤0.8um
尺寸：D(直径)Φ5±0.2 
L(工作长度)≥330mm±3mm                                                                                                                                                                        患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA

患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA

消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌

剪刀刃口锋利，能剪切8层21支纱布。钳头两片相互吻合。转动部分360°旋转自如。外表光滑能顺利通过穿刺器。

- 弯分离钳  4把

硬度：头部300HV0.2  -600HV0.2
粗糙度：头部Ra≤0.8um
尺寸：D(直径)Φ5±0.2 
L(工作长度)≥330mm±3mm                                                                                                                                                                       患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA

患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA

消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌

夹持力：≥15N。
功能要求：转动部分360°旋转自如。外表光滑能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。

- 无损伤抓钳  4把

硬度：头部300HV0.2-600HV0.2
粗糙度：头部Ra≤0.8um
尺寸：D(直径)Φ5±0.2 
L(工作长度)≥330mm±3mm                                                                                                                                                                       患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA

患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA

消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌

夹持力：≥15N。
功能要求：转动部分360°旋转自如。外表光滑能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。

- 冲洗器  4把

粗糙度：头部Ra≤0.8um
尺寸：D(直径)Φ5±0.2 
L(工作长度)≥330mm±3mm  
消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌
换向开关旋转灵活，能顺利通过相应的穿刺鞘或转换器。

- 塑料夹钳（中号）  4把

硬度：头部410HV0.2-600HV0.2

粗糙度：头部Ra≤0.8um

尺寸：D(直径)Φ10±0.2 ，

L(工作长度）≥330mm；

灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌

夹持力：≥15N

钳头开闭灵活转动部分360°旋转自如。外表光滑能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。

- 塑料夹钳（大号）  4把

硬度：头部300HV0.2-600HV0.2

粗糙度：头部Ra≤0.8um

尺寸：D(直径)Φ10±0.2

L(工作长度)≥300~350

灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌

夹持力：≥15N。

功能要求：钳头二片应相互吻合不得有缺齿、烂齿、毛齿等缺陷。

- 有齿抓钳  4把

硬度：头部400HV0.2-600HV0.2
粗糙度：头部Ra≤0.8um
尺寸：D(直径)Φ10±0.2 
L(工作长度)≥330mm±3mm

夹持力：≥15N

灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌等
功能要求：钳头开闭灵活。钳头两片相互吻合，转动部分360°旋转自如。外表光滑能顺利通过穿刺器或转换器。钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。

- 双极电凝钳（有分离功能）  4把

硬度：钳头HRC40-HRC45，
粗糙度：头部Ra≤0.8um 
尺寸：D(直径)Φ5±0.3 
L(工作长度)≥330mm±3mm 
消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌
患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA，

患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA，

功能要求：外观光滑、平直，配合性能良好.转柄360°旋转自如，无卡滞现象，钳芯拆卸、组装方便,钳头二片相互吻合开闭灵活，无卡滞现象

- 高频电缆线（双极）  4支

L(工作长度)≥3000mm  
消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌         
功能要求：手术钳和高频发生器的连接导线。

- 持针钳  4把

钳头硬度：300HV0.2～600HV0.2
粗糙度：头部Ra≤0.8um
尺寸：D(直径)Φ5±0.2

L(工作长度)≥330mm±3mm  
消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌
夹持力：≥15N。
功能要求：钳头开闭灵活。钳头两片相互吻合。外表光滑。钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。夹持缝合针时稳定，可靠。

- 取石钳  4把

硬度：头部200HV0.2～400HV0.2
粗糙度：头部Ra≤0.8um
尺寸：D(直径)Φ10±0.2 
L(工作长度)≥330mm±3mm

灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌

夹持力：≥15N。
功能要求：钳头开闭灵活。转动部分360°旋转自如。外表光滑能顺利通过穿刺器或转换器。钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。

- 钛夹钳  4把

硬度：头部400HV0.2-600HV0.2

粗糙度：头部Ra≤0.8um

尺寸：D(直径)Φ10±0.2 ，

L(工作长度)≥330mm；

灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌

夹持力：≥15N

钳头开闭灵活。钳头两片相互吻合。转动部分360°旋转自如。外表光滑能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。

| 配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 影像平台主机 | 1 | 台 | 进口 |
| 摄像头 | 1 | 个 | 进口 |
| 冷光源 | 1 | 台 | 进口 |
| 导光术 | 3 | 条 | 进口 |
| 气腹机 | 1 | 台 | 进口 |
| 30°光学腹腔镜 | 6 | 条 | 进口 |
| 腹腔镜消毒盒 | 3 | 个 | 国产 |
| 监视器 | 1 | 台 | 进口 |
| 台车 | 1 | 台 | 国产 |
| 穿刺器（磁性片阀） | 4 | 套 | 国产 |
| 穿刺器（磁性片阀） | 4 | 套 | 国产 |
| 弯剪 | 4 | 把 | 国产 |
| 弯分离钳 | 4 | 把 | 国产 |
| 无损伤抓钳 | 4 | 把 | 国产 |
| 冲吸器 | 4 | 把 | 国产 |
| 塑料夹钳（中号） | 4 | 把 | 国产 |
| 塑料夹钳（大号） | 4 | 把 | 国产 |
| 有齿抓钳 | 4 | 把 | 国产 |
| 双极电凝钳（有分离功能） | 4 | 把 | 国产 |
| 高频电缆线（双极） | 4 | 支 | 国产 |
| 持针钳 | 4 | 把 | 国产 |
| 取石钳 | 4 | 把 | 国产 |
| 钛夹钳 | 4 | 把 | 国产 |

B包术中用神经生理监测仪（可采进口）：

术中脑电/肌电/诱发电位测量系统技术参数

一、功能要求：通过检测诱发电位(VEP,AEP,SEP,MEP)、肌电图、脑电图、TOF等测试项目，为手术医生提供大脑活动、中枢神经、周围神经、肌肉及麻醉用药的客观评价指标，实时反馈手术过程中大脑神经的活动，指导手术进展中是否触及神经或对神经有无损伤及损伤的部位。

二、技术参数：

（一）放大器

1、通道数：≥16通道，防液体设计；放大器引出延长输入线≥5米。

2、灵敏度：EP：0.01μV—20mV，40级可调

EMG：10，20，50，100，200，400μV，1，2，5mV每格可调

3、高频滤波：2-pole (12dB/octave) 滤波；30，50，70，100，150，200，250，300，500 Hz；1，1.5，2，2.5，3kHz可选

4、低频滤波：2-pole (12dB/octave) 滤波； 5，10，30，50，70，90Hz可选

5、陷波：50或者60Hz

6、隔离模式抑制比：≥ 110dB

7、共模抑制比：≥  100dB

8、连接类型：通过TCP/IP协议，网线与计算机连接

9、输入阻抗（共模模式）： ≥ 100MΩ

10、噪声：≤5μV

11、阻抗测量：所有输入的电极及地电极都可检测

12、蒙太奇：所有的输入端都可以设置任意导联

13、A/D转换：≥16位

14、采样频率：≥25 kHz

15、扫描速度：1-1000mS/D，21级可调

（二）电刺激器（采用恒流、恒压分离设计）

1.独立恒流电刺激器

1.1刺激器满足防水设备IP64标准。刺激器的所有输出可进行双相刺激，可串联使用，极性可反，快速刺激/多脉冲刺激（1-38Hz）， 脉冲宽度为50-900us。

1.2  7个高电流输出：每个高电流输出范围为0-100mA，400Vmax.20mA以下精度为0.5mA，20mA以上精度为1mA。

1.3  1个低电流输出范围：0-5 mA，误差≤0.1 mA

1.4 刺激脉冲宽度：50μS、100μS 、200μS 、300μS 、900μS

1.5自动保护功能：输出范围最大承受电压380V，具有超载自动保护。

1.6 电刺激器可直接用于大脑皮层的功能区定位。

1.7 实际电流值反馈：可在软件上直接反馈显示实际刺激电流大小刺激情况。

2.独立恒压经颅电刺激器：提高术中完成MEP运动诱发成功率。

2.1经颅电刺激：≥4个恒压电刺激输出

2.2输出范围为 0-1000V，最大1500mA, 精度≤2V

2.3 脉宽：50μS、75 μS可选，在1mS至9.9mS最大可以连续刺激9个刺激脉冲

（三）声音刺激器

1、测试：左，右，或双耳。

2、刺激声强范围：-10-80dB nHL范围内分档可调，调节步长1dB。

3、刺激频率为：0.5pps-30pps(脉冲/秒)范围内分档可调。

（四）视觉刺激器

1、图形模式：0.25英寸黑白方块横条、竖条、棋盘格

2、刺激视野：全视野、半视野（左半、右半、上半、下半）、1/4视野（左上、左下、右上、右下）

3、屏噪声：0-55dB。

（五）软件功能要求

1、监测项目:脑电图、肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、脑干听觉诱发电位、视觉诱发电位、神经肌肉传递功能等。

2、可多项目同步监测，如脑电、诱发电位及肌电等同步并行监测，全方位监测手术中有风险的功能神经。

3、麻醉情况监测：通过脑电图的多种指标反馈大脑麻醉深度。TOF测试能直接得到每个波形衰减程度的数值，自动存储每次测试的波形及数据。

4、肌电图功能：自发肌电图、触发肌电图及电刺激诱发的肌电图监测，自动捕获肌电图动作单位电位。可根据不同的肌肉所发生的动作电位，设置不同的报警声音，提示注意相关的神经部位。

5、诱发电位功能：多种显示模式，能对比前后监测的波形变化，并可设定基础波形对比。

6、脑电图功能：原始脑电图显示及回放，具有CSA、DSA等图谱及趋势显示，进行定量分析。

7、趋势图分析功能：掌握手术进程。

8、软件具备干扰源频率分析功能：具有分析手术室固定频率干扰。

9、脊柱矫形，马尾手术：实时监测神经功能

10、椎弓根钉植入软件：自动椎弓根钉植入监测，自动刺激阈值判断

11、数据窗口显示：实时波形、趋势图、数据表格、视频图像、事件窗口等。

12、多种监测模式：可根据手术需要编辑，添加监测模式，数目不限。

13、报告：模板功能，用户可自行编辑，保存，支持中文报告，能与word的文档处理软件兼容，各显示窗口可复制并粘贴至其他应用软件。

14、视频功能：可将手术室的各种视频图像（如显微镜、监控视频摄像头、影像输出图像）导入到术中监护软件界面中，进行同步显示及存储。

（六）配置要求：

| 编号 | 名称及描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机工作站：英特尔酷睿i7处理器、内存8G、硬盘1T 24吋 液晶显示器、鼠标、键盘 | 1套 |
| 2 | 打印机 | 1台 |
| 3 | 术中监护系统 |  |
| 3.1 | 基座及电源适配器 | 1套 |
| 3.2 | 16通道放大器及连接线 | 2套 |
| 3.3 | 放大器延长头盒 | 4个 |
| 3.4 | 恒流电刺激器及连接线 | 1套 |
| 3.5 | 恒压电刺激器及连接线 | 1套 |
| 3.6 | 插入式耳机 | 1套 |
| 3.7 | 闪光眼罩 | 1套 |
| 3.8 | 数据线（网线） | 1根 |
| 3.9 | 术中监护软件满足神外外科和骨科使用 | 1套 |
| 4 | 配件及耗材 |  |
| 4.1 | 医用一次性神经探头（同芯圆） | 1支 |
| 4.2 | 医用一次性神经探头（双极分叉） | 1支 |
| 4.3 | 医用一次性针电极（双绞） | 12对 |
| 4.4 | 医用一次性针电极（单线） | 24支 |
| 4.5 | 一次性使用心电电极（贴片电极） | 48枚 |
| 5 | 仪器车 | 1台 |

# 第四部分 开标、评审、成交

## 一、开标

1.按照竞争性磋商文件规定的时间、地点开标。开标由招标代理机构主持，采购人、供应商和有关方面的代表参加。供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

2.开标时，由供应商或者其推选的代表检查报价文件的密封情况，或者由招标代理机构委托的公证机构检查并公证。

3.工作人员当众拆封并宣读报价一览表。

4.记录员将唱价内容记录并由供应商法定代表人或授权代理人签字确认。

## 二、评审委员会

评审委员会由采购人代表和评审专家依法组成。

## 三、评审原则

“公平、公正、择优、效益”为本次采购的基本原则，评审委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审过程中恪守以下原则：

1.客观性原则：评审委员会将严格按照采购文件要求的内容，对供应商的报价文件进行认真评审；评审委员会对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依靠报价文件以外的任何因素；

2.统一性原则：评审委员会将按照统一的原则和方法，对各供应商的报价文件进行评审；

3.独立性原则：评审工作在评审委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评审委员会成员对出具的专家意见承担个人责任；

4.保密性原则：评审委员会成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5.综合性原则：评审委员会将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交供应商；

## 四、评审办法

本次采购采用综合评分法，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商。

1.初步评审

报价文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和采购文件的规定，对报价文件中的资格、资质证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。符合性检查指依据采购文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。初审不通过的供应商将不被允许进入下一轮报价环节。

资格性和符合性审查同时，对属于不合格供应商或者报价无效的供应商，评审委员会必须提出不合格或者报价无效的事实依据，并出具不合格或者报价无效说明并现场签字确认。

2.综合评审

评审小组对响应的报价文件进行两阶段评审。第一阶段，确定最终采购需求方案。符合要求采购供应商将有再次报价的机会。第二阶段为综合评分。经初审合格的报价文件，评审委员会将根据采购文件确定的评审标准和评审办法作进一步的比较和评价。

评分细则如下：

| 序号 | 项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30分） | 投标报价得分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的投标报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×投标报价权值×100。 |
| 2 | 技术部分（50分） | 评标委员会根据各供应商提供的所投产品的技术偏离表及厂家技术白皮书、所投产品注册检验报告进行评审，技术参数和基本配置等均满足磋商文件要求得50分；一般技术条款每有一项负偏离扣2分，#号项条款每有一项负偏离扣5分，扣完为止。如虚假应标，本项不得分。 |
| 3 | 服务情况 （15分） | 1、交货及供货安装 根据招标人的实际需要，供应商对送货、安装调试等制定详细的计划，提供设备供货的组织方案及具体时间安排情况，由专家进行综合评审，本项满分5分，每出现一处相对弱势项减1 分，减完为止。 |
|  |  | 2、售后服务 由评委对各供应商提供的售后服务内容(包括维护维保服务承诺、技术力量、主要零配件供应情况) 进行综合评审，满分5分，每出现一处相对弱势项减1 分，减完为止。 |
|  |  | 3、技术培训方案 根据供应商提供的详细技术培训方案、培训计划及内容、方式的丰富性、合理性，由评审专家进行综合评审，本项满分5分，每存在一项相对弱势减1 分，减完为止。 |
| 4 | 质保期（2分） | 在1年质保期基础上，每增加1年加1分，本项满分2分。 |
| 5 | 业绩情况（3分） | 2019年1月1日至今，供应商所投同类产品业绩情况：每提供一项得0.5分，满分3分。（须提供中标公告网址链接及合同复印件加盖公章，以合同签订日期为准。） |
| 备注：1、业绩指供应商所投同类产品业绩。 2、技术部分参数响应情况须在技术偏离表中逐项注明响应条款页码，否则视为技术偏离表缺项，按0分处理。 |  |  |

注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”

价格部分由采购代理机构根据采购文件规定的评分细则直接计算各合格供应商的价格最终得分；

技术部分及服务部分由评审委员会成员各自独立打分，按照采购文件规定的评分细则进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分；

商务部分由评审委员会审核供应商提交相应资料认定评分结果；

评分结束后，技术打分和商务打分资料交采购代理机构汇总、统计，打印出最终结果，由评审委员会应对供应商的报价、商务和技术得分进行最后的复核，并签字确认。

3.推荐成交候选供应商或确定成交供应商

评审委员会根据采购文件确定的评审办法，按照评审后综合得分由高到低排序，选取本项目的成交候选供应商或根据采购人的授权直接确定成交供应商。综合得分相同的，报价低的供应商为成交（候选）供应商；综合得分且报价相同的，技术评审得分最高的供应商为成交（候选）供应商；技术评审得分仍相同的，由评审委员会投票，按照少数服从多数的原则确定成交（候选）供应商。

4.评审过程保密

评审委员会不得向他人透漏对各供应商报价文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。

5.供应商瑕疵滞后的处理

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评审或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则招标代理机构均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。若通过补救、纠正措施能够满足采购文件或者采购人要求，评审委员会可以维持既定结果并要求中标供应商出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由中标供应商承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足采购文件或者采购人要求，评审委员会应出具取消该供应商的此前评审结果的复审结论，其现有的位置将被其他参加报价的合格的供应商依序替代或者此项目做废标处理，由此产生的一切损失均由中标供应商承担。

## 五、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3.因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购人应当将废标理由通知所有报价供应商。

## 六、成交通知书

# 评审结束后，由采购人委托招标代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。

# 第五部分 授予合同

## 一、签订合同

《成交通知书》发出后十个工作日内，在采购人及招标代理机构的监督下，由招标代理机构组织用户和成交供应商签订合同。合同签订的内容不能超出竞争性磋商文件的实质性内容。

## 二、合同格式

政 府 采 购 合 同

（竞争性磋商：货物类）

项目名称:

项目编号:

甲      方:

乙      方:

代理机构名称：

合同生成日期：

（甲方）所需           (项目名称)经           （代理机构名称）以           采购文件在国内以竞争性磋商方式进行采购。经磋商小组确定（乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1.磋商文件

2.成交供应商报价文件

3.成交供应商在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

4.本合同附件

二、货物的名称、数量

（后附详细清单）

三、合同金额

合同总金额：人民币                       （大写）

人民币                       （小写）

分项价格见成交货物清单

四、付款

1.付款途径：货款由                                     。

2.付款方式：

五、交货时间、地点、验收方式

1.交货安装时间：合同生效后于        以前交货并安装调试完毕。

2.交货地点：甲方指定地点。

3.验收方式：根据国家或行业相关规定甲方自行验收或委托第三方进行验收，费用由中标单位支付。

六、履约保证金

无。

七、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，同时加盖代理机构合同审核章后，合同生效。

八、合同保存

本合同一式六份，甲方两份，乙方两份，代理机构两份。

九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。中标人违约，直接从合同额中扣除；采购单位违约，从采购款项中扣除。

（2）成交供应商给用户造成的实际损失高于违约金的，成交供应商应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）成交供应商迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合磋商文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》规定为准。

十、合同发生纠纷时，向当地仲裁委员会提起仲裁。

甲    方（公章）：                  乙    方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）    法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：

开户银行：                          开户银行：

帐    号：                          帐    号：

地    址：                          地    址：

邮政编码：                          邮政编码：

电    话：                          电    话：

签订时间：                          签订时间：

此处加盖代理机构合同审核章，并签署日期（同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章）

# 第六部分 附件

## 附件一：报价函

报 价 函

山东蓝盾招标代理有限公司：

经研究，我们决定参加编号为             的采购项目并报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的报价文件，正本一份，副本   份。

2、如果我们的报价文件被接受，我们将履行磋商文件文件中规定的每一项要求，并按我们报价文件中的承诺按期、按质、按量提供货物。

3、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标单位的权力。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我们同意按磋商文件规定交纳中标服务费、律师见证费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

6、我方若未成为中标单位，贵机构有权不做任何解释。

7、我方的报价文件自报价之日起有效期为90日。

8、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：                                  邮政编码：

电    话：                                  传    真：

开户单位：

开户银行：

帐    号：

供应商单位全称（公章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：    年   月   日

- 附件二：法定代表人授权书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

法定代表人身份证正面复印件贴于此处

法定代表人身份证背面复印件贴于此处

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于               （国家或地区的名称）的           （公司名称）的在下面签字的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织       的项目（项目编号：        ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

| 本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。 （附授权代理人身份证明复印件正面） | （附授权代理人身份证明复印件反面） |
| --- | --- |

授权代理人姓名：              性别：              年龄：

单位：                        部门：              职务：

供应商全称（公章）：

法定代表人签字：

被授权人签字：

## 附件三：报价一览表

报  价 一 览 表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 磋商前基础报价（元） | 大写（元） |  |  |
|  | 小写（元） |  |  |
| 供货期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 对磋商文件 的认同程度 |  |  |  |
| 法定代表人或委托代理人现场确认（签字） |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日

- 注：1、本唱标单与响应文件装订在一起，并单独密封三份与响应文件分别密封后共同递交。各项内容务必认真填写详细，可以填满，表格自行扩展但不得分页。

- 附件四：报价明细表

报价明细表

供应商单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：

单位：元

| 货物名称 | 品牌 | 型 号 （详细配置） |  | 原产地及制造商 | 单 价 | 数量 | 总 价 | 交货安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用工具费 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 备品备件费 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 运输、安装及保险等费用 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 合 计 |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |

注： 1.报价的所有货物均须标明品牌、型号(详细配置)、原产地及制造商，否则将作为非实质性响应报价予以拒绝。

2.交货安装时间为合同签订之日起多少日。

3.此表可根据需要同格式扩展。

年   月   日

## 附件五：投标偏离表

技术偏离表

项目编号：

供应商单位名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字：

| 包号 | 货物名称 | 磋商文件 条款号 | 磋商文件 规格 | 报价文件规格 | 偏差内容 | 说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年  月  日

注：技术部分参数响应情况须在技术偏离表中逐项注明响应条款页码，否则视为技术偏离表缺项，技术部分按0分处理。

商务偏离表

项目编号：

供应商单位名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字：

| 包号 | 磋商文件 条款号 | 磋商文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 年   月   日

## 附件六：类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

供应商名称（公章）：                法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 项目单位 名称 | 项目单位 地址 | 合同签订 日期 | 联系人 | 联系 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

日期：    年   月   日

## 附件七：供应商概况表

供应商概况表

| 单位性质 |  |  | 隶属 关系 |  | 地址 |  |  |  | 法定 代表人 |  | 职务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资本 |  |  | 职工 总数 |  | 平均工人 技术等级 |  |  |  | 电话 |  | 传真 |  |  |
| 成立/或注册日期 |  |  |  | 主营 |  |  |  |  | 兼营 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 固定资产 |  |  |  |  | 净资产 |  |  |  |  |
| 有职称管理人员 | 高级 |  |  | 中级 |  | 初级 |  |  |  | 技术员 |  |  |  |
| 组织机构 | （附本表后） |  |  |  | 法定代表人及技术负责人简历 |  |  |  |  | （附本表后） |  |  |  |
| 单位简历及概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附企业法人营业执照、资质证书、认证证书等证件、文件复印件。

## 附件八：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中，发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称（公章）：

法人代表或其授权人（签字）：

日    期：

解释：《中华人民共和国政府采购法实施条例》条例第十九条　政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

## 附件九：单位负责人不为同一人或者不存在直接控股、管理关系的书面声明

单位负责人不为同一人或者不存在直接控股、管理关系的书面声明

供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称，如无，请填写“无”：

（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位：

我单位郑重声明：我单位未与上述存在关联关系的单位同时参加本项目同一合同项下（同一包号）的政府采购活动。

如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

供应商名称（公章）：

日    期：

- 附件十：优惠政策

环境标志产品明细表（如有）

项目编号：

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为环保产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。

节能产品明细表（如有）

项目编号：

供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：

1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为节能产品（强制采购产品除外），须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。

小型、微型企业产品明细表（如有）

项目编号：

供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |

说明：如所投货物为小型、微型企业产品，须按本附件规定格式逐项填写并按附件十四规定提供《中小企业声明函》、《从业人员声明函》、上一年度资产负债表、损益表的复印件，否则评分时不予认可。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日            期：

注：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

政府强制招标节能产品明细表（如有）

项目编号：

项目名称：

供应商名称（全称）：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书 | 节能产品认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、政府招标强制节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府招标清单确定。

2、如所投产品为政府强制招标节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效投标处理。

日期： 年  月   日

中小企业声明函等（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 附件十一：封面格式

封面格式

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： | 资质证明文件（如需） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

封口格式：

…………于2022年 月 日 ： 时之前不准启封（加盖公章）…………

响应文件书脊

| 标书背面 | 正本（副本） 项 目 名 称 供 应 商 单 位 名 称 | 标书正面 （正/副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- | --- |

注：书脊内容从上到下分别是：正（副）本、项目名称、供应商单位名称。