济南市第四人民医院医疗设备采购项目

磋 商 文 件

采购方式：竞争性磋商

项目编号：SDLD2022CS012

采   购   人：济南市第四人民医院

采购代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司

日        期：二○二二年四月

目  录

第一部分 竞争性磋商公告	3

第二部分 供应商须知	8

第三部分 项目内容及要求	23

第四部分 开标、评审、成交	41

第五部分 授予合同	46

第六部分 附件	51

附件一：报价函	51

附件二：法定代表人授权书	52

附件三：报价一览表	54

附件四：报价明细表	55

附件五：投标偏离表	56

附件六：供应商概况表	58

附件七：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明	59

附件八：单位负责人不为同一人或者不存在直接控股、管理关系的书面声明	60

附件九：优惠政策	61

附件十：封面格式	67

# 第一部分 竞争性磋商公告

济南市第四人民医院医疗设备采购项目竞争性磋商公告

项目概况：

济南市第四人民医院医疗设备采购项目的潜在供应商应在济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼（山东蓝盾招标代理有限公司）获取磋商文件，并于2022年05月05日14时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

采购项目编号：SDLD2022CS012

采购项目名称：济南市第四人民医院医疗设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：本项目预算金额为269.5万元；共3个标包，本项目不兼投。

| 项目名称 | 包号 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 济南市第四人民医院医疗设备采购项目 | A包（DR） | 1台 | 80 |
|  | B包（婴儿辐射保暖台、新生儿呼吸机、新生儿暖箱、胎心监护、多普勒检查仪、抢救车、负压转运车、万用手术床） | 婴儿辐射保暖台1台、新生儿呼吸机1台、新生儿暖箱5台、胎心监护2台、多普勒检查仪5台、抢救车2台、负压转运车1台、万用手术床1台 | 129.5 |
|  | C包（铅衣消毒机、核磁专用紫外线消毒仪） | 铅衣消毒机1套、核磁专用紫外线消毒仪）2套 | 60 |

合同履行期限：合同签订后10日历天内交付使用。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.供应商具有独立承担民事责任的能力，持有合法营业执照，且在人员、设备、资金能力等方面具有完成本项目的能力；

2.供应商为生产企业：提供有效的医疗器械生产许可证；（如国家另有规定，则适用其规定）

3.供应商为经营企业：提供有效的医疗器械经营企业许可证或备案证；（如国家另有规定，则适用其规定）

4.所投设备必须提供有效的医疗器械注册证（如有附表，需提供附表）或产品备案表；（如国家另有规定，则适用其规定）

5.供应商在以往的采购活动中没有违法、违规、违纪和违约行为，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用山东”（www.creditsd.gov.cn）等网站中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

7.本项目不接受联合体投标；

8.法律法规的其他要求规定。

三、获取磋商文件

1.时间：2022年04月21日至 2022年04月26日每天 09:00-16:30（北京时间）

2.地点：济南市工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼。

3.方式：

凡有意参加本次采购的供应商需按照以下任意一种方式获取磋商文件:

1）现场登记：获取文件时须携带营业执照副本、法人代表身份证明或法人授权委托书、被授权代表的身份证，以上证件复印件加盖公章到现场登记；

2）邮件登记：有意参加本次采购活动的供应商发送邮件（SDLDZBDL@163.com）登记。

邮件内容：项目名称、项目编号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱，营业执照副本、法人代表身份证明或法人授权委托书、被授权代表的身份证扫描件、标书费汇款底单发送至（SDLDZBDL@163.com），邮件名称命名为：济南市第四人民医院医疗设备采购项目-登记-包号“单位名称”。(提交标书费须从公司基本账户或一般账户转出)收款单位：山东蓝盾招标代理有限公司，开户银行：中国农业银行股份有限公司济南自贸区支行，账号：15116501040019166。

注：本项目实行资格后审，登记成功不代表评审现场通过资格审查。

4.售价：200元/份（如选择现场登记须使用现金支付）

四、递交响应文件

递交时间：2022年05月05日13：30-2022年05月05日14：00 （北京时间）

地    点：济南市工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼开标二室。

五、开启

时间：2022年05月05日14时 00 分（北京时间）

地点：济南市工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼开标二室。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.鼓励节能环保政策： 在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的节能环保产品清单中的产品。

3.扶持中小企业政策： 评审时小型和微型企业产品享受 6%的价格折扣。

4.扶持监狱企业政策： 给予监狱企业（包括相互之间组成的联合体） 产品的价格 6%的扣除。

5.促进中小企业发展政策： 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、 评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

6.本公告在中国政府采购网发布。

7.本项目属于紧急采购项目，依据财库办[2020]23号《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》、鲁财采[2020]2号《山东省财政厅关于开启疫情防控应急救援设备和物资采购绿色通道的通知》。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名   称：济南市第四人民医院

地   址：济南市天桥区师范路50号

联系方式：芦主任  0531-81313173

2.招标代理机构信息

名   称：山东蓝盾招标代理有限公司

地   址：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼

联系方式：18596098679

3.项目联系方式

项目联系人：张学恒

电话：18596098679

电子邮箱：SDLDZBDL@163.com

发布人：山东蓝盾招标代理有限公司

# 发布时间：2022年04月20日

# 第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购单位 | 济南市第四人民医院 联系人：芦主任 联系方式：0531-81313173 |
| 2 | 采购代理单位 | 山东蓝盾招标代理有限公司 联系人：张学恒 联系方式：18596098679 邮 箱：sdldzbdl@163.com |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 供应商 资格要求 | 1.供应商具有独立承担民事责任的能力，持有合法营业执照，且在人员、设备、资金能力等方面具有完成本项目的能力； 2.供应商为生产企业：提供有效的医疗器械生产许可证；（如国家另有规定，则适用其规定） 3.供应商为经营企业：提供有效的医疗器械经营企业许可证或备案证；（如国家另有规定，则适用其规定） 4.所投设备必须提供有效的医疗器械注册证（如有附表，需提供附表）或产品备案表；（如国家另有规定，则适用其规定） 5.供应商在以往的采购活动中没有违法、违规、违纪和违约行为，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用山东”（www.creditsd.gov.cn）等网站中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录； 7.本项目不接受联合体投标； 8.法律法规的其他要求规定。 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 交货期 | 合同签订后10日历天内交货安装完毕。 |
| 7 | 质保期 | 本项目质保期不少于2年，供应商可自行竞报最长质保期。 |
| 8 | 验收方式 | 根据国家或行业相关规定甲方自行验收或委托第三方进行验收，费用由中标单位支付。 |
| 9 | 资格审查 | 本次招标采用资格后审。 （1）营业执照副本（三证合一）； （2）供应商为生产企业的，应提供医疗器械生产许可证； （3）供应商为代理经销商的，应具有医疗器械经营许可证或备案证； （4）本次采购货物的医疗器械注册证（如有附表，需提供附表）或产品备案表； 注：2）、3）、4）所投产品不属于医疗器械管理的，无需提供医疗器械相关资料 （5）法定代表人授权委托书及被授权人身份证（如法定代表人参加开标会，附法定代表人身份证明） （6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （7）供应商的财务状况（经会计事务所审计出具的2020年度财务审计报告复印件加盖公章或基本开户银行2021年出具的资信证明复印件加盖公章或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函复印件加盖公章）； （8）提供2021年10月1日至今任意三个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； （9）提供2021年10月1日至今任意三个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； （资格审查需要的（5）提供原件，其他提供复印件加盖公章，资格审查文件需单独提供一份无需密封，与投标报价文件同时递交。） |
| 10 | 验收标准 | 根据国家或行业相关规定进行验收。 |
| 11 | 报价有效期 | 公开报价后90日历天。 |
| 12 | 报价保证金 | 无 |
| 13 | 报价文件份数 | 正本一份,副本四份，电子文档一份Word版本，电子版采用的存储介质应为U盘，报价一览表三份。 |
| 14 | 踏勘方式 | 自行踏勘，费用自理 |
| 15 | 付款方式 | 合同签订，设备到货，乙方负责安装调试，经甲乙双方联合验收合格后支付合同金额的90%（此项目为财政专项资金拨款项目，根据财政资金到位情况进行支付），剩余10%作为质保金，在设备质保期到期后，无质量问题，一次性无息付清。 |
| 16 | 预算价 | A包预算价80万元； B包预算价129.5万元； C包预算价60万元； 供应商的第一次报价及最终报价均不得超过预算价，且最终报价不得超过前一次报价，超出预算价的报价视为无效报价，如果所有报价均超出预算价，本项目做废标处理。本项目不兼投。 |
| 17 | 提出疑问时间及方式 | 时 间 ：2022年04月28日下午17：30前（北京时间） 方式：各供应商应标注好公司名称后，以电子版形式发送至:山东蓝盾招标代理有限公司,电子邮箱：SDLDZBDL@163.com，并电话通知招标代理单位。联系电话：18596098679。 采购代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式答复。 |
| 18 | 递交报价文件时间、地点 | 时间：2022年05月05日13时30分—14时00分（北京时间） |
|  |  | 地点：济南市工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼开标二室 |
| 19 | 公开报价 时间地点 | 时间：2022年05月05日14时00分（北京时间） |
|  |  | 地点：济南市工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼开标二室 |
| 20 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 21 | 节能、环保 要求 | 1、节能、环保产品。 1.1节能产品是指列入《财政部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的产品；环境标志产品是指是指列入《财政部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）的产品。 1.2采购人拟采购的产品属于环境标志产品、节能产品政府采购品目清单范围的，按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 1.3依据《山东省节能环保产品政府采购评审办法》（鲁财库【2007】32号）文）第十六条，采用综合评分法评标的项目，应当增加节能、 环保评审因素，在满足基本技术条件的前提下，对技术和价格项目按下列规则给予一定幅度的加分。 （1）在价格评标项中，可以对节能、环保产品分别给予价格评标总分值的 5％的加分。（强制采购节能产品除外） （2）在技术评标项中，可以对节能、环保产品分别给予技术评标总分值的 5％的加分。（强制采购节能产品除外） 1.4节能环保产品企业价格需扣除的供应商；需提供以下证明材资料，证明资料不全者不予以确认： （1）环境标志产品明细表（加盖公章）； （2）节能产品明细表（加盖公章）； （3）国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。（复印件加盖公章），否则评分时不予加分。 |
| 22 | 中小微型企业有关政策 | 2.中小企业优惠办法 2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定：对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。在政府招标中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格加分的政府招标政策；价格扣除幅度：监狱企业价格给予6%扣除。用扣除后的评审报价参与评审。 2.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 2.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 2.4如供应商为监狱企业，需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（加盖公章）。 注：供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |
| 23 | 残疾人企业 | 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定；在政府招标活动中，享受评审中价格扣除的政府招标政策；价格扣除幅度：残疾人福利性单位产品价格给予 6%扣除。用扣除后的价格参与评审。 1.若供应商为残疾人福利性单位应提供《残疾人福利性单位声明函》 注：1.成交供应商为残疾人福利性单位的，随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接收社会监督。 2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 3.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 4.若供应商为残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，并放入资格审查文件内。供应商不是残疾人福利性单位不需要提供声明函。 |
| 24 | 疫情防控 | 为做好新冠肺炎的疫情防控，现对投标单位公开报价及开标现场人数及人员进行控制： 1、每家投标单位只能指定一人进入会场(开标厅)，并须出示健康通行码。进入开标厅后，请各采购相关当事人保持间距坐落，严禁聚集、抽烟、随地吐痰、摘下口罩等行为。采购活动结束后，如无特殊需要请供应商尽快离场。 2、14天内境外返济或者与发热病人接触史的采购相关当事人，必须如实申报登记有关信息。如在采购活动现场发现采购相关当事人隐瞒、漏报、迟报等行为，依照法律法规和规定追究责任。 |

一、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商资格公告中所叙述的项目。通过竞争性磋商方式择优选择成交供应商。

二、定义

1.“采购人”系指济南市第四人民医院。

2.“采购代理机构”系指山东蓝盾招标代理有限公司。

3.“供应商”系指响应磋商并进行报价竞争的单位。

4.“成交供应商”系指由磋商小组评审确定的取得与采购人签订合同资格的供应商。

三、踏勘现场

1．各供应商应根据自身情况，对本项目的现场及周围环境进行踏勘和审阅，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料，踏勘现场所需车辆及相关费用自理。

2．供应商自行踏勘现场所获得的资料将被认为已了解了本项目的现场情况，掌握了编制响应文件的有关条件。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3．供应商及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

四、竞争性磋商文件说明

（一）竞争性磋商文件的组成

第一部分 竞争性磋商公告

第二部分 供应商须知

第三部分 项目内容及要求

第四部分 公开报价、磋商、成交

第五部分 合同格式

第六部分 附件

（二）竞争性磋商文件的修改

1．采购代理机构对竞争性磋商文件必须修改的内容，需在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前，以书面形式通知已购买竞争性磋商文件的所有供应商。补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

2．为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的要求修改响应文件，采购代理机构可酌情推迟报价的截止时间和日期，并将此变更书面通知上述每一供应商。

（三）竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有疑问可要求澄清，应在2022年04月28日下午17:30前（北京时间）前以书面形式向采购代理机构提出澄清要求，须将要求澄清内容发送电子邮件至SDLDZBDL@163.com并电话通知竞争性磋商资格公告所列的联系人。采购代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式答复。在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复于报价截止时间5日前发给所有购买竞争性磋商文件的供应商。供应商在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。澄清或答复作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

五、响应文件的编写

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性磋商文件做出实质性响应。否则，其报价有可能被拒绝或被视为无效。

（一）响应文件的组成

供应商应按竞争性磋商文件的要求编写响应文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。

响应文件由报价函部分、资格审查部分、技术部分、商务部分四部分组成。

1.报价函部分

（1）报价函

（2）报价一览表

2.资格审查部分（资格证明文件）

1）营业执照副本（三证合一）复印件加盖公章；

2）供应商为生产企业的，应提供医疗器械生产许可证复印件加盖公章；

3）供应商为代理经销商的，应具有医疗器械经营许可证或备案证复印件加盖公章；

4）本次采购货物的医疗器械注册证（如有附表，需提供附表）或产品备案表；

注：2）、3）、4）所投产品不属于医疗器械管理的，无需提供医疗器械相关资料

5）法人授权委托书及受委托人身份证复印件加盖公章（如法定代表人参加开标会，附法定代表人身份证明）；

6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7）供应商的财务状况（经会计事务所审计出具的2020 年度财务审计报告复印件加盖公章或基本开户银行2021年出具的资信证明复印件加盖公章或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函复印件加盖公章）；

8）提供2021年10月1日至今任意三个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

9）提供2021年10月1日至今任意三个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

10）供应商认为需要提交的其它文件。

注：（A）成立时间较短的单位，可以提供从成立至今所需要的资料。

（B）若法定代表人（负责人）参加响应报价的需提供法定代表人（负责人）身份证明；若授权代理人参加投标的需提供法定代表人（负责人）授权委托书。

（C）已办理“三证合一”的只需要提供营业执照副本；供应商：（a）是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”扫描件；（b）是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”扫描件；（c）是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证扫描件；（d）是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”扫描件；（e）是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。

（D）供应商须对提交的资格证明真实性、有效性、完整性负责，并保证无不诚信记录。

（E）其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的的申请人，应提供相应文件证明材料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3.技术部分

（1）所投货物（品牌、规格）、主要技术指标和运行性能的详细说明，包括宣传彩页、手册、说明书等。

（2）供货安装实施方案；

（3）保证按时供货的相关措施；

（4）技术偏离表；

（5）供应商认为需要提交的其他文件。

4.商务部分

（1）供应商的售后服务响应时间、售后网点固定、质保、验收、产品调换等情况；

（2）相关培训措施；

（3）商务条款偏离表；

（4）供应商认为需要加以说明的其他内容。

（二）响应文件的编写方式

1.响应文件按以上顺序装订成册(胶装)，并在首页编制“响应文件目录”。

2.响应文件正本和副本均需采用A4纸（如有图纸除外），逐页标注页码，不得采用活页夹。否则，采购人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。并提供电子文档一份，以供备份。

3.“报价一览表”用A4幅面，竖版。

4.供应商在磋商文件中提供的一切证件的原件、复印件或影印件必须保证其真实性。如供应商提交虚假资料，一经查出，投标文件无效。

5.供应商应认真审阅磋商文件中所有的供应商须知、合同条款、服务要求、规定格式。如果供应商编制的响应文件，实质上不响应磋商文件的要求，其响应文件将被拒绝。

（三）响应文件的签署

供应商必须按竞争性磋商文件的规定签署响应文件（正本、副本）、报价一览表，并在响应文件封面、报价一览表上加盖供应商单位公章。

（四）语言及计量单位

1.供应商和采购代理机构就本项目交换的文件和来往信函，使用中文。

2.除竞争性磋商文件另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（五）响应文件及电子文档的密封和标记

1.供应商应准备五份响应文件，一份正本和四份副本。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2.供应商应将响应文件正本、副本、报价一览表（三份）、电子文档，分别密封，在封口处加盖供应商单位公章及骑缝章，并在封面明显处注明：

（1）项目编号、项目名称；

（2）供应商名称（加盖公章）、地址、电话、传真；

（3）包封内容（正本、副本、报价一览表、电子文档）；

（4）注明“于    （截止时间）    之前不准启封”字样；

（5）加盖公章及骑缝章；

电子文档表面需贴标签：注明项目名称、供应商、日期。

（六）响应文件的递交

1.递交响应文件的地点和时间

地    点： 详见前附表

截止时间： 详见前附表

2.供应商代表必须在报价截止时间前将响应文件送达指定地点。如因竞争性磋商文件的修改推迟报价截止日期的，则按采购代理机构通知规定的时间递交。

3.采购代理机构收到响应文件后，供应商在签到处进行签到。

4.电报、电话、传真、电子邮件等形式的响应文件概不接受。

5.对供应商提交的响应文件不予退还。

（七）迟交的响应文件

采购代理机构将拒绝接收在报价截止时间后送达的响应文件。

（八）响应文件的修改、补充和撤回

1.供应商在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。任何补充或修改的内容必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字。经法定代表人或其授权代表正式签署的修改和补充文件组成响应文件的一部分，份数和密封要求同响应文件一致。

2.响应文件的有效期为公开报价后90天（日历日），在有效期内不得撤回。

（九）报价要求

1.本次报价非一次性报价，报价币种为人民币。

2.报价应包含货物本身、检验、验收、技术服务、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用。供应商应使用磋商文件规定的报价格式，但本格式可进行扩展使用。

3.如果需要专用工具，专用工具均在报价范围内，要求供应商按照规定格式单独报价。

4.采购代理机构不接受可选择的报价方案和报价。任何有选择的或可调整的报价方案和报价将被视为非响应性报价而被拒绝。

5.投标报价应根据有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1) 本磋商文件；

(2) 其他的相关资料（国家、省、市现行有关规定）。

6.本项目除报价一览表外，还有多次报价机会。磋商小组评审时，以最终报价为准。供应商如无多次报价时，以报价一览表报价为最终报价。

（十）报价错误的修正

1.如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独的报价一览表与响应文件正本有差异，以报价一览表为准；响应文件中的报价一览表与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

2.如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.调整后的数据对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其投标将被拒绝。

六、合格的供应商

符合以下条件的供应商，为合格的供应商：

（1）供应商资格要求：详见本公告及供应商须知前附表。

（2）通过资格后审的供应商。

七、报价有效期

1.从报价截止之日，报价有效期为90天（日历日）。

2.特殊情况下，在磋商有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长磋商有效期的供应商有权收回报价保证金；同意延长磋商有效期的供应商应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改响应文件的实质性内容。

八、磋商费用

1.无论磋商结果如何，供应商自行承担自己所有与参加磋商活动有关的全部费用。

2.成交服务费：成交供应商在签订合同之前须向招标代理机构交纳成交服务费，参照国家计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》、发改办价格[2003]857号规定货物类下浮40%收取中标服务费。

3.如果有律师见证的，成交供应商在签订合同前按成交金额的1‰向律师事务所交纳律师见证费。(不足500元的按500元收取)。

九、投标保证金

详见前附表

十、无效报价

（一）供应商有下列情况之一，其报价将被视为无效：

1.响应文件未按竞争性磋商文件的规定签署或密封的。

2.报价一览表未加盖本单位公章、法定代表人或其授权代表未签字的。

3.供应商对竞争性磋商文件的要求未做出实质性响应的。

4.供应商不参加报价仪式及磋商的。

5.供应商报价明显低于成本价的。

6.法律、法规规定的其他情况。

（二）供应商有下列情况之一，其报价不仅被视为无效，而且采购人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利并没收其投标保证金。供应商给采购人和采购代理机构造成损失的，应予以赔偿。

1.供应商在报价有效期内撤回报价。

2.供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假材料。

3.以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。

4.供应商向采购人、采购代理机构、磋商小组成员提供不正当利益。

5.在整个报价、磋商、评审过程中，供应商有企图影响成交结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他供应商或串通报价的。

6.成交供应商不按规定签订合同的。

7.法律、法规规定的其他情况。

十一、解释权

1.本次采购的最终解释权为采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。

2.竞争性磋商文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

十二、质疑

1.供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.供应商认为评审过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，超过期限不予受理。

3.质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、公告发布时间、公开报价时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

4.供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

5.采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

6.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理应严格按照中华人民共和国财政部令【第94号】《政府采购质疑和投诉办法》的规定。执行，质疑接收地址：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼 招标部（邮箱 SDLDZBDL@163.com）；联系人：张学恒；联系电话：18596098679。

十三、合同签订

1.成交通知

（1）评审结果将在中国政府采购网，确定成交供应商并发布成交公告。

（2）在公告成交结果的同时，采购代理机构将向成交供应商签发《成交通知书》。《成交通知书》是合同的一个组成部分。

（3）《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

2.签订合同

（1）《成交通知书》发出之日起10个工作日内，按照磋商确定的事项签订合同。

（2）磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

（3）不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

十四、知识产权

1.供应商应保证在本项目使用的任何服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权 或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相 关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档， 并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

4.如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

十五、保密和披露

1.保密和披露

（1）供应商自领取磋商文件之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向其他人外传。

（2）采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构 负责评审的人员或与评审有关的人员披露。

（3）在下列情形下：当发布成交公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时， 以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求供应商或成交供应商同意而可以披露关于 采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商或成交供应商的名称及地址、采购内容的 有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

- 第三部分 项目内容及要求

本项目参数要求中标注“#”号的重要参数，对这些技术参数的负偏离将导致其响应性评审严重扣分，但不作为废标项。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A包 | DR | 1 | 台 |  |
| B包 | 婴儿辐射保暖台、新生儿呼吸机、新生儿暖箱、胎心监护、多普勒检查仪、抢救车、负压转运车、万用手术床 | 婴儿辐射保暖台1台、新生儿呼吸机1台、新生儿暖箱5台、胎心监护2台、多普勒检查仪5台、抢救车2台、负压转运车1台、万用手术床1台 |  | 新生儿呼吸机为核心产品 |
| C包 | 铅衣消毒机、核磁专用紫外线消毒仪 | 铅衣消毒机1套、核磁专用紫外线消毒仪）2套 |  | 铅衣消毒机为核心产品 |

A包：数字化透视摄影X射线机招标参数

（一）整体要求：

设备用途：能进行人体全身各部位的立位和卧位X线影像学检查，实现数字成像、数字透视、数字图像的存贮管理。

（二）设备主要构成及附件包括：

2.1 动态平板探测器一块。

2.2 X线球管一套及其支撑装置一套。

2.3 高频高压发生器一套。

2.4 立式胸片架一套。

2.5 固定摄影床一套。

2.6 限束器一个。

2.7 专用工作站一套。

2.8 遥控台一套，无线遥控盒一套。

2.9 脚踏开关一个。

2.10滤线栅一块。

（三）主要技术及系统概述：

3.1、动态数字探测器

3.1.1探测器类型：动态平板探测器

3.1.2摄影像素：≥900万；透视最大像素：≥200万

3.1.3在动态过程中点片矩阵：≥3000*3000

3.1.4最大透视帧率：≥25fps

3.1.5点片摄影准备时间：≤0.8s

3.1.6输出灰阶：16位

3.1.7成像时间：≤6秒

3.1.8静态片极限空间分辨率：≥3.5LP/MM

3.1.9采集模式可动、静态转换

#3.1.10非固定式结构，可自由在立位、卧位及自由位切换

3.2、高频高压发生器

3.2.1高压发生器：与整机品牌一致

3.2.2最大输出功率：≥65kW

#最大逆变频率：≥480kHz

3.2.3摄影最大管电压：≥150kV

3.2.4脉冲透视最大管电压：≥120kV；

3.2.5摄影最大管电流: ≥800mA

3.2.6透视最小管电流: ≤1mA；

3.2.7摄影最大mAS值：≥1000mAS

3.2.8加载时间：1ms~10s

3.2.9具有自动亮度控制功能（ABS）

3.2.10具有自动曝光控制（AEC）功能(硬件电离室实现)

3.3、X射线管组件

3.3.1焦点：小焦点≤0.6X0.6mm、大焦点≤1.2X1.2mm

3.3.2最高输出电压：≥150KV

3.3.3球管热容量：≥350KHU

3.4、近控触摸屏

3.4.1电容触摸屏：≥10英寸

3.4.2摄影条件近台同步调整，可调节相应曝光参数（KV、mAs、mA、ms控制）

3.4.3各种位置数据实时显示（SID，球管倾斜角度等）

3.4.4支持摄影部位体位选择，配有3D摆位指示图

3.4.5患者的详细登记信息显示

3.5、机械运动控制装置

1）立式胸片架

①探测器中心距地距离最小距离：＜500mm；

②立式摄影架片盒沿立柱升降运动:移动范围：≥1300mm；

支持手动、电动控制，支持隔室操作；

③球管跟平板探测器有双向自动跟随功能

#④具有自动身高检测功能

2）立柱式X射线球管架

①立柱纵向运动：

立柱沿床身纵向移动范围≥1700mm；

②X射线管组件绕横臂轴向旋转运动：

旋转范围≥±130°；

③X射线管组件沿立柱升降运动：

移动范围：≥1350mm；

支持手动、电动控制

④立柱旋转运动：

立柱自身旋转范围：±180°，偏差≤±2°；

⑤SID调节

立式摄影架时最大SID≥1.8m，范围内可调；

摄影床摄影时最大SID≥1.2m范围内可调

3）固定摄影床

①床面横向运动:

床面横向移动范围：≥265mm；

支持手动、电动控制，支持隔室操作。

②床面纵向运动：

床面纵向移动范围：≥1000mm；

支持手动、电动控制，支持隔室操作。

③床下片盒运动：

片盒横向运动范围：≥1200mm，偏差≤±5%；

④承重：

床面板承重：≥200kg

⑤摄影床尺寸

床面板：≥2100mm*850mm

床高：≤650mm

3.6、滤线栅及限束器

1）滤线栅：

①滤线栅栅格比为10:1；

②栅密度：103L/inch；

③床面下表面至片盒上表面距离≤100mm，且片夹移动应灵活，无卡滞现象。

#④非固定式滤线栅，可不借助工具进行拆卸。

2）限束器：

①光野操作支持手动、电动控制，支持隔室操作

②有触摸显示屏

③有激光线光源

④有电动切换附加滤过

⑤具有自动控制限束器缩窗或开窗功能：在软件上选择部位体位后，限束器智能缩窗到适合拍摄所选部位的开窗位置；

3.7、电离室

3.7.1探测野:≥3野；

3.7.2可探测管电压范围：40-150kV；

3.7.3可探测曝光时间范围：<1ms-5s；

3.8、工作站硬件

3.8.1Intel I7处理器或以上，内存≥1TB；

3.8.2硬盘容量≥500GB，刻 录 机：DVD-RW；

3.8.3显示器≥24英寸液晶显示器；

3.9、医生登记采集诊断工作站软件功能

3.9.1为了保证系统良好的匹配型和维护的便利性，高压发生器、探测器、软件系统、整机为同一厂家生产；

3.9.2具有透视视频录制、保存、实时回放、任意段截取保存并发送PACS功能，及时有效的保存数据

3.9.3病人管理：手工登记，急诊登记，WORKLIST自动查询；图像采集：静态影像采集、动态影像采集、视频保存、回放，自动调窗，自动裁剪，自动发送；图像处理：图像校正，图像翻转，图像处理增强，图像处理；图像观察：查看静态图像、查看动态影像、窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放、还原；

3.9.4病历报告：病人信息自动加载、专家模板。

3.9.5胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印；

3.9.6 DICOM传输：可发送图像到任何遵循DICOM3.0标准的PACS及工作站。

3.9.7拥有动态平板软件著作权，保证可以对用户升级（提供软件著作权证书）；

3.9.8通过相关测试认证，保证软件质量；

（四）售后服务

4.1质保期：整机保修2年。

- B包：1.负压转运车     数量1套

一、1、负压隔离舱基本参数：

#（1）展开尺寸≥（L×D×H）  1900mm×680mm×500mm

（2）内部电源：DC 12V；

（3）换气量：≥50L/min；

（4）负压值：≥15Pa（2min内）；

（5）气溶胶漏过率：对0.3μm气溶胶微粒过滤效率≥99.99%；

（6）噪音等级：≤65dB（A）；

（7）充电时间：≤8h；

#（8）放电时间：采用电池供电在正常情况下可连续抽吸（负压）≥4个小时；

（9）报警：低压力和低电量；

（10）使用人数：1人；

二、结构功能特点

1、负压隔离舱舱体材质为高质量耐用无污染释放的高强度透明材料制作而成，舱体四周使用防水密封的拉链进行密封。

2、负压隔离舱舱体由多个支撑杆支撑为拱形，配备≥2个输氧口，为病员输液和输氧气；配置≥10个操作口，套上一次性手套便于对舱内病人进行护理。

#3、配置多根长铝杆和多根短铝杆支撑舱体，防止舱体晃动塌陷，保持负压稳定。

#4、舱体配置飞机式安全带，强度高，不易断裂。

5、舱体配置≥3个高效过滤器（滤毒罐），安全更有保障

三、发货清单

| 发货清单 |  |
| --- | --- |
| 标准配件 | 隔离舱透明舱体1件、高效过滤器3件（3个滤毒罐）、负压生成系统1个、一次性PE手套5副、锂电池1个，充电器1个、长的铝杆8根，短的铝杆4根，滚花螺栓8件、担架转运车 |

- 2.婴儿辐射保暖台    数量：1台

- 参考尺寸：1190mm(长)×640mm(宽)×1800mm (高)。

- 显示屏：≥10.4英寸彩色触摸屏，分辨率≥800×600

- 亮度调节：自动调节/手动调节

- 电池：11.1V 4400mAh可充电锂离子电池，完全充电后，可持续供电1小时（加热功能、蓝光治疗仪治疗、穿刺灯、床体倾斜功能、升降功能除外）。

- 工作模式：预热模式、手动模式、婴儿模式三种

- 肤温控制范围：32.0℃～38.0℃；

- 肤温控制精度：≤ ±0.5℃

- 温度测量范围≥25.0℃～45.0℃

- 肤温测量精度：≤±0.2℃

- 穿刺灯光斑强度和光照范围：穿刺灯分为三档：(a)高档: 4500 Lux±500Lux，(b)中档:2500 Lux±500Lux，(c)低档: 1500 Lux±500Lux。

- 灯头旋转角度：可垂直移开：±45°，可水平旋转±90°，具有灯头水平移开报警，及灯头倾斜报警。

- 具有手动报警静音功能。

- 床体升降：升降台升降范围：0～200mm

- 床体倾斜：床体倾斜角度范围：±12°。倾斜误差±1℃。倾斜至任意位置，床体承重的≥10Kg。

- 倾斜角度可一键快捷设置，具有一键水平调节功能。

- 具有床体倾斜角度值显示功能。

- 称重的范围及精度：体重测量范围：300g~8000g，测量精度：±10g。

- 具有计时器功能，分为正计时和倒计时两种。

- 具有360°环绕报警灯提示功能。

- 床下内置X光拍片盒；

- 具有开门阻尼保护功能；

光疗：

- 蓝光治疗仪的辐照度分为高、中、低三挡：

- 光照强度达45μW/cm2/nm（3000μW/cm2）。

- 光疗有效寿命≥40000小时。

- 床面上有效辐射区域内的总胆红素辐照度均匀性>0.4。

- 总胆红素辐照度有效表面的分布面积：50cm×30cm。

复苏性能：

- 氧气和空气气源输入压力：280 kPa～600kPa

- 气瓶压力表：测压范围：0～250×100kPa。测量精度：±2.5%满刻度。

- 吸痰压力和流量范围：-150mmHg～0 mmHg；测量精度±5%。最大吸痰压力的情况下，吸痰流量：＜20 L/min。

- 氧气浓度范围及精度：21%～100% ，精度：±3%。

- 氧疗流量范围及精度：0 L/min～15 L/min，精度±0.5 L/min。

- 复苏流量及压力：

- (1)持续正压流量范围及精度：0 L/min～15 L/min，精度±0.5 L/min。

- (2)气道压力表规格参数：（-20～100）cmH2O，测量精度：±5%满刻度。

- (3)PIP（气道峰压值）PIP最大值为：45cmH2O±5cmH2O，PIP 防误操作的值为：30cmH2O±4cmH2O

- (4)PEEP（呼末正压）：

- 机械报警：空氧混合器内装有一个蜂鸣器，当氧气或者空气的压力差在140kPa±20kPa以上或者2种气体中1种气体发生故障会作提示。

生理参数监测：

- 心电ECG：

- 导联类型：3导联

- 心率测量范围及精度：新生儿/小儿为15bpm～350bpm。精度：±1bpm或±1%，取大者。

- 具有智能导联脱落功能。

- 无创血压：

- 测量方式：震动法

- 工作模式：手动、自动（周期）模式、连续测量模式（连续测量模式仅在病人类型为小儿时可用）

- 测量范围：新生儿测量范围：收缩压应为40mmHg～135mmHg(5.3kPa～18kPa)；平均压应为20mmHg～110mmHg(2.7kPa～14.7kPa)；舒张压应为10mmHg～100mmHg(1.3kPa～13.3kPa)。小儿测量范围：收缩压应为40mmHg ～200mmHg(5.3kPa ～26.7kPa)；b)平均压应为20mmHg ～165mmHg(2.7kPa ～22kPa)；c)舒张压应为10mmHg ～150mmHg(1.3kPa ～20kPa)。

- 静态测量压力范围和精度：0 mmHg（0 kPa）～300 mmHg(0kPa ～40.0kPa)，±3 mmHg（±0.4 kPa）。

- 初始充气压力的设置范围：新生儿：60 mmHg～120 mmHg。小儿：80 mmHg～200 mmHg。

- 具有辅助静脉穿刺功能。

- 软件过压保护：新生儿：147 mmHg±3mmHg。小儿：240 mmHg±3mmHg；

- 脉搏血氧饱和度：

- MASIMO血氧测量范围及精度：1％～100％；在70％～100％范围内，小儿测量精度为±2％（非运动状态）、±3％（运动状态）；在70％～100％范围内，新生儿为±3％（非运动状态和运动状态）；在1%～69%范围内，测量精度不予定义。

- 血氧测量范围及精度：0％～100％；在70％～100％范围内，小儿测量精度为±2％（非运动状态）；在70％～100％范围内，新生儿为±3％（非运动状态）；在1%～69%范围内，测量精度不予定义。

- 灌注指数（PI）测量范围和精度:0.02%～20%，精度不予定义。

- 灌注指数（PI）分辨率:0.02%～9.99%：0.01%；10.0%～20.0%：0.1%。

- 可设置NIBP与脉搏血氧饱和度同侧测量。

- 具有信号质量指数SIQ指示功能。

- 脉率：

- 测量范围、分辨率及误差：

- 1)Masimo血氧模块：测量范围应为25bpm～240bpm；分辨率为1bpm；测量误差应为±3bpm（非运动状态）和±5bpm（运动状态）。

- 2)血氧模块：测量范围应为20bpm～300bpm；分辨率为1bpm；测量误差：20bpm～250bpm，应为±3bpm；251bpm～300bpm：测量精度不予定义。

- 3)NIBP模块：测量范围应为40bpm～240bpm；分辨率为1bpm；测量误差应为±3bpm或±3%，取大者。

- CO2呼末二氧化碳：

- 支持的CO2模块：伟康主流、旁流CO2测量；Masimo主流、旁流CO2测量。

- 伟康CO2测量范围：0mmHg～150mmHg，0%～19.7%，0kPa～20kPa (at760mmHg)。awRR测量范围：2rpm～150rpm。awRR测量精度：±1rpm。

- Masimo CO2测量范围：应为0mmHg～190mmHg，0%～25%(at760mmHg)。CO2精确度（所有条件）：±（2.25mmHg+读数的4%）。awRR测量范围：0rpm～150rpm。awRR测量精度：±1rpm。

- 呼吸:

- 测量导联:可选导联I和II,自动。

- 呼吸测量范围：新生儿/小儿应为0rpm～150rpm；b)测量精度：0rpm～6rpm：不予定义；7rpm～150rpm：±2rpm或2%，取值大者。

- 呼吸报警：小儿、新生儿设置范围：10s～40s；测量误差应为±5s。

- 选配应具有新生儿呼吸暂停监测与呼吸暂停唤醒功能。

- 3.新生儿呼吸机  数量：1台（核心产品）

- ≥7英寸触控屏。

- 监测参数：压力（气道压力/呼末正压、平均压、气道峰压）、氧浓度、自主呼吸频率、吸呼比、呼气时间、流量、PI灌注指数、SPO2血氧饱和度、PR脉率。

- 图形显示：压力－时间波形、流量柱状图显示流量、脉搏氧饱和度波形。

- 内置电子空氧混合器，具有压力泄露补偿功能。

- 使用包含科恩达效应和气流切换原理气道正压发生器，可兼容Infant Flow LP、Medijet、NV FLOW、Neo.Flow四种压力发生器。

- 标配masimo SPO2监测功能，PI灌注指数测量范围：0.02-20%。

- 标配NCPAP、NIPPV、SNIPPV、HFNC四种通气模式，还具有快氧通气和手动通气两种辅助通气模式。

- NIPPV/SNIPPV模式： PIP吸气压力最高可设置20cmH2O。

- NCPAP/SNIPPV模式：具有自主呼吸频率监测和显示功能。

- 在NCPAP模式：具有窒息唤醒功能，且唤醒次数1-5次可调节。

- HFNC模式：具有压力监测功能。

- 参数设置范围：

12.1  吸气压力：3-20cmH2O

12.2  呼末正压PEEP：1-13 cmH2O

12.3  窒息唤醒压力：3-20cmH2O

12.4  窒息间隔：OFF，1s-30s

12.5  吸气时间：0.1-15s

12.6  呼吸频率：1-120bpm

- 参数监测范围：

13.1  气道压力：﹣10cmH2O-100cmH2O

13.2  自主呼吸频率：0-200bpm

13.3  流量：0-40L/min

13.4  呼气时间：0.4s-30s

13.5  吸呼比：1:1-1:10

- 腹部呼吸传感器触发灵敏度可调节，设置范围1-10级。

- 具有氧浓度自动校准功,具有通气过程中在线氧浓度校准功能。

- 具有开机自检功能，自检信息图形指示功能，直观指示自检状态。

- 交流、直流、充电指示灯分开设计。

- 360度环形推手。

- 空压机放置于机器前方，方便观察压力。

- 两个收纳挂钩。

- 具有压力上下限报警自动设置功能。

- 具有独立的硅胶待机按键。

- 具有空气气源内置积水杯，用于过滤空气气源中的水汽。

- 内置大容量锂电池，充满可使用≥4小时。

- 配医用空气压缩机，与呼吸机主机同一品牌。

- 4.新生儿暖箱   数量：5台

1.工作电源：AC220V/ 50HZ

2.输入功率：≤1000VA

3.控温方式：箱温和肤温两种温度控制

4.箱温控制范围：25℃～37℃（跨越模式37～39℃）

5.肤温控制范围：34℃～37℃（跨越模式37～38℃）

6.箱温和肤温显示温度范围：5～65℃

7.升温时间：≤30min

8.培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃

9.平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

10.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

11.婴儿床倾斜角度：±12°无级可调

12.婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下）

13.湿度显示范围：0%RH～99%RH

14.湿度控制范围：0%RH～90%RH

15.湿度控制精度：±5%RH内

16.湿度显示精度：±5%RH内

17.氧浓度显示范围：0%～99%

18.氧浓度显示精度：±2%O2（设置值为25%及以下）,±3%O2（设置值为25%以上）

19.具有箱温和肤温两种温度控制模式；

#20.具有湿度控制和氧浓度监测功能；

21.设置温度、箱内温度、皮肤温度、氧浓度及湿度分屏显示；

22.独立的超温保护系统；

>37℃温度设定功能；

婴儿床倾斜角度无级可调功能；

产品具有自检功能，多种故障报警提示；

#23嵌入式集成传感器盒、抽屉式水箱；

24.水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；

#25采用进口有机玻璃；

#26.双层恒温罩，自动风帘装置；

#27蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

基本配置：

主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），传感器盒，皮肤温度传感器，机柜。

- 5.胎心监护仪  数量：2台

- 1.监护参数：胎心率（FHR1，FHE2），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

#2.12晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

3.无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；

4.探头IPX8防水等级；

#5.探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩，需提供相应检测报告说明；

#6.宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性，需提供相应的专利文件说明；

7.打印纸实时记录信号质量和报警，并用图标显示

8.胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

9. ≥12.1英寸高清晰触摸屏，多角度翻转；

10.内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

11.打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；

12.打印结束后给与声音提示；

13.胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

14.具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

15.双胎心率重合报警(SOV)；

16.回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

17.内置通讯接口，可与中央站组成网络系统

#18.通过美国FDA、CE认证

- 6.多普勒检查仪    数量：5台

  - 监护参数：胎心率（FHR）；

  - ≥2.7吋显示屏，采用大数字显示胎心率；

#3.工作频率2MHz探头，最大综合灵敏度>90dB；

#4.胎心率检测范围：50-240bpm，分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

5.隐藏式提手，方便移动；

6.探头防滑抗摔设计；

#7.支持探头操作控制

8.采用双扬声器设计；

9.采用先进的降噪技术，静噪音非常低；

10.采用自相关计算技术和过零检测算法双结合，胎心率值更准确、稳定；

11.内置录音回放芯片，可回放胎心音；

12..配备耳机接口，可将胎心音记录在PC机、录音机或MP3中，永久保存；

13.内置可充电电池，交直流两用；

14.采用低功耗设计，无信号/无操作自动关机；

15.实时时钟显示；

#16.配置胎心信号质量指示功能，可方便找到最佳胎心检测位置；

#17.配置音量等级指示功能；

#18.IPX4防水等级探头；

19.主机内置可充电镍氢电池，额定容量2000mAh，可连续使用≥8小时；

#20.通过美国FDA注册

7.万用手术床   数量：1套

1.制造商需通过ISO9001及ISO13485体系认证；

#2.全电动超静音手术床，以下体位必须采用电动控制：升降、纵转（头/脚）、侧转（左/右）、背部（上/下）、平移，无油压系统，无漏油风险；

#3.床台可做同时双体位的复合动作，快速定位，行程中任意位置均可定位；

#4.具有手控盒及辅助开关两套独立的操控系统操控手术台，当手控盒故障时，辅助开关仍可以操作手术台，不影响手术的进行；

5.床台具有水平移动功能，采用平移可提升透X光范围；

6.床台具有一键复位功能，只需按一个操作键，即可让床台恢复水平状态，方便医护人员操作；

7.内建蓄电池，并具有智能充电及电量不足报警功能，当没有外部电源时，手术台仍可操控；

#8.分体式腿板采用进口品牌气压棒操作，操作省力方便，行程中任意位置均可定位；

#9.手术台床垫为记忆减压床垫，有效防止褥疮产生，并且床垫具有抗静电功能；

#10.手术台床垫皮层通过TB117-2013防火等级测试，提供检测报告；

#11.方形内凹手术床底座，保证脚部空间，更利于泌尿科、肛肠科及妇科手术。底座外壳必须采用SUS304不锈钢，易清洁易擦洗，抗酸碱耐腐蚀,确保永不生锈；

12.当手术台不操控时，70秒后床台将手控盒电源自动切断，避免医护人员误操控；

13.手术台内建14″×17″ X光片匣轨道，便于手术时X光的拍片应用；

14.床台床板具备透光性，每段床面均可透X光；

#15.具备电动刹车功能，开机后自动检测刹车，确保手术床台稳定；

16.床身长度:≥2080mm；

17.床身宽度（不含边轨）:≥530mm；

18.床台升降（不含床垫）：水平最低≤650mm，水平最高≥1000mm；

19.纵转（头低脚高/头高脚低）：≥30°/30°；

20.侧转（左/右）：≥20°/20°；

21.头部段（上/下）：≥60°/90°；

22.背部段（上/下）：≥80°/30°；

23.脚部段（上、下、张开）:≥30°/90°/180°；

24.平移：≥300mm

25.最大安全承载重量：≥350kg，提供相关证明文件；

配置要求：床台一件、手板两个、腿板两个、麻醉幕帘架一套、绑带一根、腰架一对、肩架一对、截石位腿架一套、侧卧手架一套、U型头架一套、头圈一个、隧道垫一套、全身凝胶体位垫一套。

8.抢救车 数量：2台

1.参考尺寸：645×450×960(mm)；

2.规格：主体不锈钢喷塑+铝型材结构，正面二抽和两门，上二抽板，上抽斗内配药格栅，左侧一只利器盒，右侧一只一次性锁具和一只塑料翻盖垃圾桶，后侧配一除颤仪支架和一可升降输液杆，背部带ABS 抢救板、氧气瓶挂架、多功能插座，配四只医用万向脚轮，前两只带刹车，车体四周安装强力塑胶防撞角；

#3.喷塑：采用双层处理工艺，底层采用自动喷砂线喷砂处理，表层采用塑粉静电喷涂处理，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准规定，硬度≥H，附着力应不低于2级，并通过GB/T 21866-2008抗菌涂料抗菌性能测定方法和抗菌效果的检测，抗菌等级达到I级(抗细菌性能≥99%，抗细菌耐久性能≥95%)，提供产品制造商送检的检测报告，检测报告具备CNAS和CMA标志，21种喷塑颜色可选；

4.主材厚度：主管材厚度≥1.2mm，主板材厚度≥1.0mm；

#5.导轨：优质静音伸缩自吸导轨（例如：海蒂诗、海福乐、金丝莱得、东泰等），符合QB/T 2454-2013《金属五金 抽屉导轨》标准规定，垂直向下静载荷≥300N，无缺陷，耐久性试验8万次，无缺陷，提供产品制造商送检的检测报告，检测报告具备CNAS和CMA标志；

6.抽屉：抽屉双层复合卫生学工艺设计，抽屉内无轨道螺丝及拉手螺丝，不易藏污纳垢；

#7.脚轮：φ100全ABS防锈聚胺酯静音脚轮，防卷发，符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》标准规定，脚轮施加1500N载荷24h，脚轮直径变形量不超过3%，零部件未出现分离和松动，提供产品制造商送检的检测报告，检测报告具备CNAS和CMA标志；

8.噪音：整车通过环境噪音检测，符合GB 3096-2008《声环境质量标准》 0类要求；

#9.有害物质：产品需经过有害物质检测，符合GB/T 35607-2017标准(甲醛释放量≤0.05mg/m³、苯≤0.05mg/m³、甲苯≤0.1mg/m³、二甲苯≤0.1mg/m³、总挥发性有机化合物≤0.35mg/m)，提供一种同类产品的成品检测报告，检测报告具备CNAS和CMA标志；

C包：磁共振兼容紫外线消毒车1参数

1  磁共振兼容≤3T：提供磁共振兼容检测机构测试报告；

2  产品符合《消毒技术规范 2002》《消毒技术规范 2002版》和《医疗机构消毒技术规范-2012版》；

3 消毒车所使用的所有紫外线灯管需符合《紫外线杀菌灯GB 19258》，使用低压汞灯技术；

4 紫外线灯管波长253.7nm，配置灯管两根，并呈一字水平张开；

5 低压汞灯灯管可以伸入磁共振腔体杀毒，伸入深度≥30cm；

6 紫外线灯管可通过消毒车触摸屏操作，并且一键智能启动张开或者收拢，无需手工拉动，避免被人为破坏风险，；

7 多种消毒方式：闹钟定时启动消毒、延时启动消毒、遥控启动消毒及记忆消毒模式等

8 具备杀毒日志记录及灯管使用时长记录：系统可自动积累及方便查询

9 产品资质证件需求，：需具备生产厂家消毒产品卫生许可证；产品紫外线杀毒检测报告；紫外线灯管安全备案证；

磁共振兼容紫外线消毒车2参数

- 医疗级工业设计，磁共振兼容适用于3.0T及以下磁共振室消毒。

- 消毒方式：具备紫外线消毒，同时具备臭氧空气消毒。

- 控制方式：需具备延时消毒、定时消毒、遥控控制消毒、记忆功能消毒等多种消毒方式，时间控制范围需0-24小时连续可调

- 紫外线灯管使用寿命需≥8000小时，厂家并长期提供与主机匹配的紫外线消毒灯管

- 具备手推把手设计，面板大范围斜面旋钮控制，≥0.96吋液晶显示屏操作直观易用；

- 设备需自带灯管保护罩并可以安全放置两根灯管，灯臂旋转角度0~180°范围内任意调节，

- 具备消毒产品生产企业卫生许可证，专业机构出具的消毒检测报告

全自动医用铅服消毒柜 （核心产品）

1、容量：≥1500L

2、材质：医用耐腐蚀不锈钢，柜体整体防静电层

3、显示屏：≥7 吋寸彩色触摸屏，全中文触摸操作界面，

4、存储空间：存储铅服数量≤15 件，不锈钢衣架，帽钩等完全承受铅衣重量；无菌储藏

5、消毒方式：雾化清洗液及臭氧混合消毒，微电脑触屏控制，一键操作，低能耗、低耗液

6、臭氧产量：≥3.2g/h

7、成雾量：≥420ml/h

8、臭氧消毒浓度：60.3mg/m3

9、灭菌时间：≤152 分钟，自动消毒，自动喷洒清洗液，自动风干

10、门控方式：微电脑密码控制，在工作状态时无法随意打开柜门，防止了灭菌状态臭氧的外泄

11、控制方式：手动控制+定时控制

12、移动方式：医疗专用静音脚轮

13、电源：AC220±10％V/50HZ，

14、总功率 ≥600W

15、工作湿度：≥72.3%

16、工作温度、压力：常温、常压

17、具有医疗器械二类注册证。

第四部分 开标、评审、成交

## 一、开标

1.按照竞争性磋商文件规定的时间、地点开标。开标由招标代理机构主持，采购人、供应商和有关方面的代表参加。供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

2.开标时，由供应商或者其推选的代表检查报价文件的密封情况，或者由招标代理机构委托的公证机构检查并公证。

3.工作人员当众拆封并宣读报价一览表。

4.记录员将唱价内容记录并由供应商法定代表人或授权代理人签字确认。

## 二、评审委员会

评审委员会由采购人代表和评审专家依法组成。

## 三、评审原则

“公平、公正、择优、效益”为本次采购的基本原则，评审委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审过程中恪守以下原则：

1.客观性原则：评审委员会将严格按照采购文件要求的内容，对供应商的报价文件进行认真评审；评审委员会对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依靠报价文件以外的任何因素；

2.统一性原则：评审委员会将按照统一的原则和方法，对各供应商的报价文件进行评审；

3.独立性原则：评审工作在评审委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评审委员会成员对出具的专家意见承担个人责任；

4.保密性原则：评审委员会成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5.综合性原则：评审委员会将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交供应商；

## 四、评审办法

本次采购采用综合评分法，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商。

1.初步评审

报价文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和采购文件的规定，对报价文件中的资格、资质证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。符合性检查指依据采购文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。初审不通过的投标单位将不被允许进入下一轮报价环节。

资格性和符合性审查同时，对属于不合格供应商或者投标无效的供应商，评审委员会必须提出不合格或者投标无效的事实依据，并出具不合格或者投标无效说明并现场签字确认。

2.综合评审

评审小组对响应的报价文件进行两阶段评审。第一阶段，确定最终采购需求方案。符合要求采购供应商将有再次报价的机会。第二阶段为综合评分。经初审合格的报价文件，评审委员会将根据采购文件确定的评审标准和评审办法作进一步的比较和评价。

评分细则如下：

| 序号 | 项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30分） | 投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的投标报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×投标报价权值×100。 |
| 2 | 技术部分（50分） | 评标委员会根据各供应商提供的所投产品的技术偏离表及厂家技术白皮书、所投产品注册检验报告进行评审，技术参数和基本配置等均满足招标文件要求得50分；一般技术条款每有一项负偏离扣2分，#号项条款每有一项负偏离扣5分，扣完为止。如虚假应标，本项不得分。 |
| 3 | 服务情况 （18分） | 1、交货及供货安装 根据招标人的实际需要，供应商对送货、安装调试等制定详细的计划，提供设备供货的组织方案及具体时间安排情况，由专家进行综合评审，本项满分6分，每出现一处相对弱势项减1 分，减完为止。 |
|  |  | 2、售后服务 由评委对各供应商提供的售后服务内容(包括维护维保服务承诺、技术力量、主要零配件供应情况) 进行综合评审，满分6分，每出现一处相对弱势项减1 分，减完为止。 |
|  |  | 3、技术培训方案 根据供应商提供的详细技术培训方案、培训计划及内容、方式的丰富性、合理性，由评审专家进行综合评审，本项满分6分，每存在一项相对弱势减1 分，减完为止。 |
| 4 | 质保期（2分） | 在2年质保期基础上，每增加1年加1分，本项满分2分。 |
| 备注：技术部分参数响应情况须在技术偏离表中逐项注明响应条款页码，否则视为技术偏离表缺项，按0分处理。 |  |  |

注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”

价格部分由采购代理机构根据采购文件规定的评分细则直接计算各合格供应商的价格最终得分；

技术部分及服务部分由评审委员会成员各自独立打分，按照采购文件规定的评分细则进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分；

商务部分由评审委员会审核供应商提交相应资料认定评分结果；

评分结束后，技术打分和商务打分资料交采购代理机构汇总、统计，打印出最终结果，由评审委员会应对供应商的报价、商务和技术得分进行最后的复核，并签字确认。

3.推荐成交候选供应商或确定成交供应商

评审委员会根据采购文件确定的评审办法，按照评审后综合得分由高到低排序，选取本项目的成交候选供应商或根据采购人的授权直接确定成交供应商。综合得分相同的，报价低的供应商为成交（候选）供应商；综合得分且报价相同的，技术评审得分最高的供应商为成交（候选）供应商；技术评审得分仍相同的，由评审委员会投票，按照少数服从多数的原则确定成交（候选）供应商。

4.评审过程保密

评审委员会不得向他人透漏对各供应商报价文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。

5.投标供应商瑕疵滞后的处理

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评审或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则招标代理机构均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。若通过补救、纠正措施能够满足采购文件或者采购人要求，评审委员会可以维持既定结果并要求中标供应商出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由中标供应商承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足采购文件或者采购人要求，评审委员会应出具取消该供应商的此前评审结果的复审结论，其现有的位置将被其他参加投标的合格的供应商依序替代或者此项目做废标处理，由此产生的一切损失均由中标供应商承担。

## 五、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3.因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商。

## 六、成交通知书

# 评审结束后，由采购人委托招标代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。

# 第五部分 授予合同

## 一、签订合同

《成交通知书》发出后十个工作日内，在采购人及招标代理机构的监督下，由招标代理机构组织用户和成交供应商签订合同。合同签订的内容不能超出竞争性磋商文件的实质性内容。

## 二、合同格式

政 府 采 购 合 同

（竞争性磋商：货物类）

项目名称:

项目编号:

甲      方:

乙      方:

代理机构名称：

合同生成日期：

（甲方）所需           (项目名称)经           （代理机构名称）以           招标文件在国内以竞争性磋商方式进行采购。经磋商小组确定（乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1.磋商文件

2.成交供应商报价文件

3.成交供应商在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

4.本合同附件

二、货物的名称、数量

（后附详细清单）

三、合同金额

合同总金额：人民币                       （大写）

人民币                       （小写）

分项价格见成交货物清单

四、付款

1.付款途径：货款由                                     。

2.付款方式：

五、交货时间、地点、验收方式

1.交货安装时间：合同生效后于        以前交货并安装调试完毕。

2.交货地点：甲方指定地点。

3.验收方式：根据国家或行业相关规定甲方自行验收或委托第三方进行验收，费用由中标单位支付。

六、履约保证金

无。

七、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，同时加盖代理机构合同审核章后，合同生效。

八、合同保存

本合同一式六份，甲方两份，乙方两份，代理机构两份。

九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。中标人违约，直接从合同额中扣除；采购单位违约，从采购款项中扣除。

（2）成交供应商给用户造成的实际损失高于违约金的，成交供应商应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）成交供应商迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》规定为准。

十、合同发生纠纷时，向当地仲裁委员会提起仲裁。

甲    方（公章）：                  乙    方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）    法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：

开户银行：                          开户银行：

帐    号：                          帐    号：

地    址：                          地    址：

邮政编码：                          邮政编码：

电    话：                          电    话：

签订时间：                          签订时间：

此处加盖代理机构合同审核章，并签署日期（同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章）

# 第六部分 附件

## 附件一：报价函

报 价 函

山东蓝盾招标代理有限公司：

经研究，我们决定参加编号为             的采购项目并报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的报价文件，正本一份，副本   份。

2、如果我们的报价文件被接受，我们将履行招标文件文件中规定的每一项要求，并按我们报价文件中的承诺按期、按质、按量提供货物。

3、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标单位的权力。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我们同意按磋商文件规定交纳中标服务费、律师见证费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

6、我方若未成为中标单位，贵机构有权不做任何解释。

7、我方的报价文件自报价之日起有效期为90日。

8、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：                                  邮政编码：

电    话：                                  传    真：

开户单位：

开户银行：

帐    号：

供应商单位全称（公章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：    年   月   日

- 附件二：法定代表人授权书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

法定代表人身份证正面复印件贴于此处

法定代表人身份证背面复印件贴于此处

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于               （国家或地区的名称）的           （公司名称）的在下面签字的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织       的项目（项目编号：        ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

| 本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。 （附授权代理人身份证明复印件正面） | （附授权代理人身份证明复印件反面） |
| --- | --- |

授权代理人姓名：              性别：              年龄：

单位：                        部门：              职务：

供应商全称（公章）：

法定代表人签字：

被授权人签字：

## 附件三：报价一览表

报  价 一 览 表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 磋商前基础报价（元） | 大写（元） |  |  |
|  | 小写（元） |  |  |
| 供货期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 对磋商文件 的认同程度 |  |  |  |
| 法定代表人或委托代理人现场确认（签字） |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日

- 注：1、本唱标单与投标文件装订在一起，并单独密封三份与投标文件分别密封后共同递交。各项内容务必认真填写详细，可以填满，表格自行扩展但不得分页。

- 附件四：报价明细表

报价明细表

投标单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：

单位：元

| 货物名称 | 品牌 | 型 号 （详细配置） |  | 原产地及制造商 | 单 价 | 数量 | 总 价 | 交货安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用工具费 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 备品备件费 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 运输、安装及保险等费用 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 合 计 |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |

注： 1.报价的所有货物均须标明品牌、型号(详细配置)、原产地及制造商，否则将作为非实质性响应报价予以拒绝。

2.交货安装时间为合同签订之日起多少日。

3.此表可根据需要同格式扩展。

年   月   日

## 附件五：投标偏离表

技术偏离表

项目编号：

投标单位名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字：

| 包号 | 货物名称 | 磋商文件 条款号 | 磋商文件 规格 | 报价文件规格 | 偏差内容 | 说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年  月  日

注：技术部分参数响应情况须在技术偏离表中逐项注明响应条款页码，否则视为技术偏离表缺项，技术部分按0分处理。

商务偏离表

项目编号：

投标单位名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字：

| 包号 | 磋商文件 条款号 | 磋商文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 年   月   日

## 附件六：供应商概况表

供应商概况表

| 单位性质 |  |  | 隶属 关系 |  | 地址 |  |  |  | 法定 代表人 |  | 职务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资本 |  |  | 职工 总数 |  | 平均工人 技术等级 |  |  |  | 电话 |  | 传真 |  |  |
| 成立/或注册日期 |  |  |  | 主营 |  |  |  |  | 兼营 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 固定资产 |  |  |  |  | 净资产 |  |  |  |  |
| 有职称管理人员 | 高级 |  |  | 中级 |  | 初级 |  |  |  | 技术员 |  |  |  |
| 组织机构 | （附本表后） |  |  |  | 法定代表人及技术负责人简历 |  |  |  |  | （附本表后） |  |  |  |
| 单位简历及概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附企业法人营业执照、资质证书、认证证书等证件、文件复印件。

## 附件七：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中，发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标供应商名称（公章）：

法人代表或其授权人（签字）：

日    期：

解释：《中华人民共和国政府采购法实施条例》条例第十九条　政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

## 附件八：单位负责人不为同一人或者不存在直接控股、管理关系的书面声明

单位负责人不为同一人或者不存在直接控股、管理关系的书面声明

供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称，如无，请填写“无”：

（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位：

我单位郑重声明：我单位未与上述存在关联关系的单位同时参加本项目同一合同项下（同一包号）的政府采购活动。

如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

供应商名称（公章）：

日    期：

- 附件九：优惠政策

环境标志产品明细表（如有）

项目编号：

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为环保产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。

节能产品明细表（如有）

项目编号：

供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：

1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为节能产品（强制采购产品除外），须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。

小型、微型企业产品明细表（如有）

项目编号：

供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |

说明：如所投货物为小型、微型企业产品，须按本附件规定格式逐项填写并按附件十四规定提供《中小企业声明函》、《从业人员声明函》、上一年度资产负债表、损益表的复印件，否则评分时不予认可。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日            期：

注：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

政府强制招标节能产品明细表（如有）

项目编号：

项目名称：

供应商名称（全称）：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书 | 节能产品认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、政府招标强制节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府招标清单确定。

2、如所投产品为政府强制招标节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效投标处理。

日期： 年  月   日

中小企业声明函等（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 附件十：封面格式

封面格式

| 投标文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： | 资质证明文件（如需） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

封口格式：

…………于2022年 月 日 ： 时之前不准启封（加盖公章）…………

投标文件书脊

| 标书背面 | 正本（副本） 项 目 名 称 投 标 单 位 名 称 | 标书正面 （正/副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- | --- |

注：书脊内容从上到下分别是：正（副）本、项目名称、投标单位名称。